《肝癌及胆管癌立体定向放射外科治疗要求》（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

《肝细胞癌及胆管癌立体定向放射外科治疗要求》为武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）放射外科治疗临床应用标准制、修订项目。2023 年至 2025 年形成草稿后，经多方多次征求意见并修改，专家审查会建议项目名称改为《肝癌及胆管癌立体定向放射外科治疗要求》。2025 年 1 月初上报中国民族卫生协会，经审查评定，2025 年 9 月 10 日下达该项目立项书，中国民族卫生协会正式下达武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）该标准的起草编制任务。

- 计划编号：T/CNHAW-B-0017-2025

- 项目期限：1 年

- 提出单位：复旦大学中山医院、武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院等

- 研制单位：复旦大学中山医院、武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）

（二）主要起草过程

1. 预研阶段（2023 年 12 月启动）

根据中国民族卫生协会 2023 团体标准立项计划通知精神，中国民族卫生协会放射外科专家组在调研基础上，提出《肿瘤无创放射外科治疗规范团体标准要求》编制任务，归口部门为中国民族卫生协会标准化工作委员会，要求完成时间为 2026 年 10 月。

2. 起草单位

| 类别 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 主要起草单位 | 武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、上海复旦大学中山医院、山东省肿瘤医院 |
| 参加起草单位 | 北京大学第三医院、四川省肿瘤医院、北京大学第一医院、重庆大学肿瘤医院、福建省肿瘤医院、青岛市肿瘤医院、兰州大学、武汉大学人民医院、河南省肿瘤医院、四川大学华西医院、郑州大学第一附属医院、上海长海医院、复旦大学附属中山医院、枣庄市肿瘤医院、广州医科大学肿瘤医院、南方医科大学中西结合医院、暨南大学华侨医院、中山大学肿瘤医院、中山大学第一医院、华中科技大学同济医学院同济医院、复旦大学肿瘤医院、广西医科大学肿瘤医院等 |

3. 编制工作组及其成员情况

| 承担工作 | 单位名称 | 协作专家 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院） | 龙志雄、黄颖、刘艳屏 |
| 牵头单位 | 复旦大学中山医院 | 曾昭冲、陈一兴 |
| 指导单位 | 山东省肿瘤医院 | 于金明、李宝生、邢力刚 |
| 指导单位 | 北京大学第三医院 | 申文江、王俊杰 |
| 指导单位 | 四川省肿瘤医院 | 郎锦义 |
| 参编单位 | 北京大学第一医院 | 高献书、马名薇 |
| 参编单位 | 重庆大学肿瘤医院 | 吴永忠、王颖、魏伟 |
| 参编单位 | 温州医科大学附属一院 | 谢聪颖 |
| 参编单位 | 开封市肿瘤医院 | 夏玉兵 |
| 参编单位 | 福建省肿瘤医院 | 李建成 |
| 参编单位 | 青岛市肿瘤医院 | 张宗春、王惠 |
| 参编单位 | 兰州大学 | 李莎 |
| 参编单位 | 武汉大学人民医院 | 宋启斌、阮长利 |
| 参编单位 | 河南省肿瘤医院 | 吴慧 |
| 参编单位 | 四川大学华西医院 | 王峰 |
| 参编单位 | 郑州大学第一附属医院 | 杨道科 |
| 参编单位 | 复旦大学附属中山医院 | 曾昭冲、陈一兴 |
| 参编单位 | 枣庄市肿瘤医院 | 翟传岭 |
| 参编单位 | 广州医科大学肿瘤医院 | 郑荣辉、廖志伟 |
| 参编单位 | 南方医科大学中西结合医院 | 张罗生 |
| 参编单位 | 暨南大学华侨医院 | 王奕鸣 |
| 参编单位 | 中山大学肿瘤医院 | 陈明、黄晓延 |
| 参编单位 | 中山大学第一医院 | 聂大红 |
| 参编单位 | 华中科技大学同济医学院同济医院 | 袁响林 |
| 参编单位 | 复旦大学肿瘤医院 | 章真 |
| 参编单位 | 崇左市人民医院 | 梁世雄 |

4. 标准主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 龙志雄 | 武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院） | 草案统稿统编、整体协调 |
| 张火俊 | 上海长海医院 | 汇总修正编写、技术内容把关 |
| 袁智勇 | - | 明确工作指导思想、制定工作原则 |
| 谢聪颖 | 温州医科大学附属一院 | 临床技术内容编写（靶区勾画、剂量分割） |
| 张宗春 | 青岛市肿瘤医院 | 质量控制流程编写 |
| 全员 | - | 国内临床现状调研、国内外资料收集、标准修改完善 |

5. 起草阶段核心工作（2023 年 1 月 - 2025 年 9 月）

| 时间节点 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2023 年 1 月 - 2025 年 4 月 | 收集分析国内外文献、政策，内部讨论形成标准草案 |
| 2024 年 6 月 9 日 | 召开线下专家咨询会，武汉市放疗质控中心、山东省肿瘤医院等专家参会，修改草案 |
| 2024 年 7 月 | 邮件征求山东省肿瘤医院、香港大学等专家意见，完善草案 |
| 2024 年 9 月 | 向四川、北京、重庆等地 7 家医院发函征求意见，进一步修正草案 |
| 2025 年 6 月 | 将征求意见稿上报中国民族卫生协会 |
| 2025 年 7 月 - 8 月 | 整理反馈意见，与中国民族卫生协会沟通修改，形成评审稿 |
| 2025 年 8 月 15 日 | 参加专家审查会，根据意见修改完善 |
| 2025 年 9 月 10 日 | 收到中国民族卫生协会项目立项书 |
| 2025 年 9 月 17 日 | 武汉市放疗质控中心按进度开展标准研制 |

6. 征求意见与技术审查阶段

- 征求意见：通过函询、会议讨论等形式，覆盖全国 20 余家医疗机构及行业专家，收集意见 32 条，采纳 28 条，部分采纳 4 条。

- 技术审查：中国民族卫生协会标委会组织 5 名行业权威专家（放疗临床、医学物理、标准化领域各 2 名、1 名）开展审查，一致同意通过评审。

（三）编制依据和原则

1. 编制依据

本文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》 起草，同时参考以下规范 / 指南：

- 《早期非小细胞肺癌立体定向放射治疗指南》（2022 版）

- 《早期非小细胞肺癌体部立体定向放射治疗呼吸门控技术运动管理团体标准》（T/SBIAORG 0001-2024）

- 《International Journal of Radiation Oncology Biology Physics》HYPER-RT 研究

- GBZ/T 149《医学放射工作人员的卫生防护培训规范》

- ISBN 978-7-5742-0908-4《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）》

- NCC/T-RT 009-2023《肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南》

- AAPM TG40《放射肿瘤学全面质量保证》、AAPM TG76《放射肿瘤学中呼吸运动管理》

2. 编制原则

| 原则名称 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 统一性原则 | 统一术语（如 GTV/CTV/ITV 定义）、工作流程（如定位 - 勾画 - 计划流程）、岗位要求，确保数据互认 |
| 协调性原则 | 与现有放疗质控标准（如 NCC/T-RT 009-2023）协调，衔接国际危及器官限量标准 |
| 适用性原则 | 立足我国临床实际，针对肝癌 / 胆管癌特点，明确呼吸控制、剂量限制等特殊要求 |
| 一致性原则 | 确保定位、勾画、计划、治疗各环节技术要求无矛盾，避免执行偏差 |
| 规范性原则 | 规范体例格式（如标题层级、表格样式）、文字术语（如 “剂量分割” 而非 “剂量分配”） |
| 目标性原则 | 以 “安全、有效、质量可控” 为核心，设置剂量验证、安全核对等质控节点 |
| 可证实性原则 | 所有技术要素（如剂量限制、定位精度）均需通过临床 / 实验验证（如模体测量、Gamma 分析） |

3. 与法律法规、强制性标准的关系

| 类别 | 依据文件 | 衔接内容 |
| --- | --- | --- |
| 法律层面 | 《中华人民共和国放射防护法》 | 明确放射外科治疗的法定地位，确保放疗安全、有效、质量可控 |
| 标准管理 | 《国家标准管理办法》 | 严格执行立项 - 起草 - 审查 - 发布流程，确保标准科学性、时效性 |
| 技术规范 | 《中华人民共和国放射防护法》、YY/T 0789-2010（放疗计划系统标准） | 细化设备精度（如 MLC 叶片宽度≤5mm）、剂量计算（如组织不均一性校正）要求 |
| 临床研究 | 《药物临床试验质量管理规范》（GCP） | 规范临床数据记录与疗效评估，确保治疗结果权威一致 |

二、制定标准的必要性、目的和意义

（一）目的

解决当前肝癌及胆管癌立体定向放疗（SBRT）技术参差不齐的问题，制定符合中国临床实际的团体标准，规范医师执业行为，指导无创放射外科工作开展，在保障安全的前提下，提升全国医疗单位 SBRT 治疗效果。

（二）意义

- 疾病负担背景：肝细胞癌（肝癌）是我国高发恶性肿瘤，全球年死亡病例逾 70 万，其中 50% 在中国 [1]；肝内胆管癌作为原发性肝癌亚型，治疗难度更高。

- SBRT 技术优势：肝脏为并联器官，可耐受局部高剂量照射；SBRT 凭借高精度（亚毫米级定位）、高剂量聚焦特点，成为不适合手术 / 射频消融的小肝癌患者的重要替代方案，且能减少正常组织损伤（较常规放疗单次剂量高、分割次数少）。

- 临床需求匹配：早期肝癌经 SBRT 治疗局部控制率达 85% 以上，中晚期联合介入 / 靶向治疗可延长生存期，需通过标准明确技术路径，扩大获益人群。

（三）必要性

- 临床问题突出：当前 SBRT 临床应用中存在 “适应证把握不一（如大肝癌是否适用）、技术参数差异大（如呼吸控制方式）、疗效评估标准不统一” 等问题，需规范诊疗流程。

- 技术安全验证：直线加速器、射波刀等设备的剂量投递精度提升，已证实 SBRT 在中央型肝癌、胆管癌中的安全性，但需标准明确剂量限制（如正常肝 V15<50%）。

- 行业发展需求：通过标准建立标准化技术路径，指导基层医院开展 SBRT，缩小区域医疗差距，实现肝癌及胆管癌患者生存获益最大化。

三、主要起草内容

1 基本要求

1.1 医疗机构基本要求

a) 开展 SBRT 技术需与机构功能、任务及技术能力匹配；

b) 具备卫生健康行政部门核准的外科、肿瘤内科、放射治疗科、病理科、医学影像科等诊疗科目，可开展肿瘤综合诊治；

c) 放射治疗科需满足：① 3 年以上调强放疗（IMRT）经验，3 年以上多模态影像引导放疗经验；② 配备 4DCT 模拟定位机、带多叶光栅的图像引导直线加速器、逆向放疗计划系统及完整质控设备；③ 按国家要求规范配置 SBRT 系统；

d) 新建机构需为 “医疗 - 教育 - 科研” 一体的综合医院或肿瘤专科医院，满足人员、设备要求；

e) 常规开展质量保证（QA）和质量控制（QC）；

f) 持有《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》（按《建设项目环境影响评价分类管理名录》申办）；

g) 具备支持 5G 通讯的网络系统，可应用于质子放射治疗。

1.2 设备要求

| 设备类型 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| CT 模拟定位系统 | 1. 无阻隔平板床面 + 大孔径扫描；2. 最薄层厚≤2mm（射波刀定位层厚 1-2mm，重建层厚 1mm）；3. 具备 4D-CT 功能（3C）；4. 配备图像质量检测模体、电子密度转换模体；5. 可集成至放疗信息系统 |
| 治疗计划系统 | 1. 符合 AAPM TG53、IAEA TRS430 及 YY/T 0789-2010 等标准；2. 核心功能：多模态影像融合（4D-CT/MRI/PET-CT）、高精度三维重建、小射野剂量计算、组织不均一性校正、细密剂量网格（≤2mm³）；3. 确保剂量计算精度（误差 < 3%） |
| 放射治疗设备 | 1. 亚毫米级等中心定位精度 + MLC 定位精度；2. MLC 叶片宽度≤5mm；3. 集成实时影像监控 + 自动跟踪装置；4. 配备 CBCT/EPID 图像引导技术；5. 胸部肿瘤治疗优先配备呼吸控制 / 4D 技术，无设备者用腹压板 / 气囊压迫 |

1.3 配套设施要求

a) 放疗专用 CT 模拟定位机；

b) CT、MR、PET/CT 等影像诊断设备；

c) SRS/SBRT 直线加速器；

d) 立体定向放疗物理质控设备（如微型电离室、二维探测器矩阵）；

e) 放疗计划系统及信息管理系统（如 MOSAIQ）；

f) 符合卫生健康、生态环境部门要求的电磁与辐射防护设施。

1.4 人员要求（依据《加速器放射治疗技术临床应用管理规范（2022 版）》）

| 人员类型 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 放射治疗医师 | 1. 《医师执业证书》（执业范围：医学影像和放射治疗）；2. 至少 3 名≥3 年 IMRT 经验 + 副主任医师及以上职称（头颈部 / 胸部 / 腹部 / 盆腔专业各 1 人）；3. 经省级备案机构专项培训合格 |
| 医学物理师 | 1. 《全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明》（LA、X 刀 /γ 刀）；2. 至少 3 名≥10 年工作经验，至少 1 人副高及以上职称；3. 经专项培训合格 |
| 放射治疗技师 | 经省级备案机构专项培训合格，掌握体位固定、图像引导操作 |
| 护士 | 数量与服务量匹配，掌握放疗不良反应护理 |
| 医学工程师 | 具备设备维护、辐射防护能力，配置 SBRT 设备的机构不少于 1 名 |
| 核安全工程师 | 辐射安全关键岗位（依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》），可兼职 |

1.5 人员职责（依据美国放射肿瘤学会 ASTRO 要求）

| 人员类型 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 放疗医师 | 1. 制定治疗方案，监督治疗过程；2. 审批治疗计划，评估疗效；3. 处理并发症，开展随访；4. 多学科协作（MDT） |
| 医学物理师 | 1. 设备验收、QA/QC；2. 治疗计划设计与优化；3. 剂量验证（如独立 MU 计算）；4. 协助医师制定剂量处方 |
| 医学剂量师 | 1. 校正患者影像数据方位；2. 设计治疗计划，编制技术文档；3. 参与首次治疗验证 |
| 放疗技师 | 1. 患者定位、固定，实施治疗；2. 拍摄验证图像（如 CBCT）；3. 评估固定装置重复性 |
| 放疗护士 | 1. 治疗前后护理，监测患者状况；2. 心理支持与健康教育 |
| 放疗工程师 | 设备日常维护、故障维修，确保设备精度 |

1.6 人员培训要求

| 培训对象 | 培训要求 |
| --- | --- |
| 医师 | 1. 主治医师及以上职称，《医师执业证书》（医学影像和放射治疗专业）；2. 经系统培训考核合格；3. 省级备案基地考核合格可免部分培训；4. 临床 15 年 + 主任医师 + SBRT≥1000 例 + 无严重不良事件可免于培训 |
| 医学物理师 | 1. 持有《直线加速器物理师上岗证》；2. 经系统培训考核合格；3. 省级备案基地考核合格可免部分培训；4. 工作 5 年 + 高级职称 + 近 5 年 SBRT 计划≥100 例可免于培训 |

2 患者的选择（肝癌 SBRT 适应证）

表 1 肝癌 SBRT 的适应证

| 推荐的适应证 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 复发性小肝癌，不宜手术或患者拒绝手术 | A | 1 |
| 2. 早期 / 小肝癌，因位置特殊（靠近大血管 / 大胆管、膈顶、胆囊旁）不宜手术 | A | 2 |
| 3. 局限肝内大肝癌，介入治疗禁忌或介入后残存病灶 | B | 2 |
| 4. 伴静脉（门脉 / 下腔静脉）癌栓，系统治疗基础上行 SBRT | C | 3 |
| 5. 等待肝移植的肝癌患者，SBRT 作为桥接治疗 | A | 2 |
| 6. 外科术后切缘≤1cm（窄切缘）或 R1 切除（显微镜下切缘阳性），SBRT 作为辅助放疗 | C | 3 |
| 7. 肝癌（含胆管癌）伴转移灶（有压迫症状或寡转移） | B | 3 |

3 靶区勾画

3.1 靶区定义（按 ICRU62 标准）

- GTV（大体肿瘤靶区）：影像学可见肿瘤范围（以 CT/MRI 为准）；

- CTV（临床靶区）：无需外扩（肝癌无明确亚临床病灶证据）；

- ITV（内靶区）：包含呼吸运动导致的靶区移动范围（由 4D-CT 确定）；

- PTV（计划靶区）：ITV 基础上外放，需考虑摆位误差、器官位移（通常外放 5mm）。

3.2 靶区勾画要求

表 2 肝癌及胆管癌 SBRT 靶区勾画

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 有条件单位行 CT/MRI 融合或 MRI 模拟定位，综合动脉期 / 门脉期 / 延迟期影像勾画 GTV | A | 3 |
| 2. CTV 可不外扩 | B | 3 |
| 3. 参考增强 CT/MRI/PET-CT，必要时融合图像勾画靶区 | A | 3 |
| 4. 强烈建议呼吸运动管控（如 4D-CT、呼吸门控） | A | 3 |
| 5. 强烈建议肠道显影（如口服造影剂），避免靶区误判 | B | 3 |

4 照射剂量及剂量限制

4.1 肿瘤推荐剂量

表 3 肝癌及胆管癌 SBRT 的剂量

| 肿瘤类型 | 推荐剂量（BED100Gy） | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肝细胞癌 | 至少 80Gy | B | 3 |
| 胆管癌 | 至少 100Gy | C | 3 |

注：BED（生物有效剂量）= 总剂量 ×(1 + 单次剂量 /α/β)，肝癌 α/β 值取 10Gy。

4.2 正常组织剂量限制

4.2.1 正常肝（Child-Pugh A 级）

| 限制指标 | 要求（3C 级证据） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 功能性肝体积保留值 | ≥700 mL（正常肝体积 - 接受 > 15Gy 的肝体积） | 30-60Gy/3-6 次分割方案中，≥3 级 RILD 发生率显著降低 [31,32] |
| 肝平均剂量 | <15 Gy | Huang 等 [33] 研究证实，此限制下 RILD 发生率降至 7.7%（损伤可逆） |
| V15（接受 > 15Gy 的肝体积） | <50% | 法国 Bibault [28] 报道，此限制下 3 个月内肝功能失代偿率仅 6.6% |

4.2.2 胃肠道及其他器官

| 器官 | 剂量限制（3C 级证据） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 胃 / 十二指肠 / 小肠 | 1. 3 次分割：D24Gy<0.5mL；2. 5 次分割：D27.5Gy<0.5mL；3. 单器官总剂量 < 25Gy | 剂量 > 25Gy 时胃肠道出血率约 3%，限制后降至 1.6%[9,16] |
| 肋骨 | <30Gy/3 次分割 | 降低放射性骨损伤风险 [31] |
| 脊髓 | Dmax<45Gy（常规分割），SBRT 中单次剂量≤8Gy | 参考 AAPM TG76 指南 |

5 治疗过程

5.1 模拟定位

- 技术选择：动态增强 CT（CECT）为首选，肿瘤边界不清时采用 MRI-CT 融合；

- 呼吸管理：常规行 4D-CT 扫描（覆盖≥2 个呼吸周期），确定肿瘤运动轨迹；

- 扫描参数：层厚 2mm，扫描范围超过病灶上下界 5cm，包含全部危及器官（OAR）。

5.2 体位固定与呼吸运动管理

- 体位固定：碳纤维框架 + 热塑体膜 + 真空负压垫（部分系统加腹部加压装置）；

- 呼吸控制：优先选择 4D-CT + 呼吸门控（如呼气末门控），无设备者用腹压板 / 气囊压迫（减少呼吸动度至≤5mm）。

5.3 图像引导技术（IGRT）

- 核心要求：每次治疗前需行图像引导，确保靶区定位误差 < 1mm；

- 设备选择：

  - 推荐：六维治疗床 + KV-CBCT/MV-CT + 呼吸同步追踪（引导频率≥1 次 / 分钟）；

  - 基层医院：可选用配准精度≤1.5mm 的系统（如 Gamma Knife Icon），需多学科团队监控。

5.4 治疗计划设计

| 设计要素 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 剂量梯度优化 | 采用≤2mm³ 剂量网格，实现 “刀锋式” 剂量分布（高剂量峰 + 急剧衰减区） |
| 射束参数 | 推荐 5-9 个非共面射野或 VMAT 技术，配合限光筒提升剂量适形度 |
| 组织异质性校正 | 考虑组织密度差异（如胃肠区域），遵循 RTOG1112 指南 |
| 计划评估 | 1. 剂量覆盖：≥95% PTV 接收处方剂量，≥99% PTV 接收 90% 处方剂量；2. 适形指数（CI）：0.8-1.0；3. 梯度指数（GI）：<4.0；4. 靶区热点：110%-150% 处方剂量（仅限 ITV 内） |

5.5 与其他治疗的联合

表 4 SBRT 与其他治疗方法的联合模式

| 联合方式 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1. TACE 后残存病灶：SBRT 巩固治疗；手术 / 射频后残存 / 复发：SBRT 挽救治疗 | A | 3 |
| 2. 放疗 + 免疫治疗：可同步或序贯（需监测免疫相关不良反应） | C | 3 |
| 3. 放疗 + 靶向治疗：建议序贯（同步可能增加肝损伤风险） | A | 2 |

6 质量控制（SBRT 全流程质控）

6.1 关键质控节点

| 流程环节 | 质控要求 |
| --- | --- |
| 体位固定 | 每次固定后评估重复性（误差 < 1mm），记录固定装置编号 |
| 靶区勾画 | 三级医师审核（主治医师勾画→副主任医师审核→主任医师审批），保存勾画记录 |
| 计划设计 | 1. 物理师优化后，需 2 名医师 + 1 名物理师同行评议；2. 审核 DVH 图、剂量分布、OAR 限量 |
| 剂量验证 | 1. 独立 MU 计算：用 Clarkson 算法复核，误差 <±3%；2. 模体测量：绝对点剂量误差 < 3%，Gamma 分析（2%/2mm）通过率> 95% |
| 计划传输 | 双端核对（TPS→R&V 系统→治疗机），确保参数无遗漏 / 错误 |
| 首次摆位 | 医生 + 物理师 + 技师共同参与，六维床校正后再次拍摄 CBCT，误差 < 1mm |
| 治疗实施 | 1. 每次治疗前 CBCT 验证；2. 治疗中实时监控 MLC 位置、呼吸轨迹；3. 照射前 “Time-out” 核对（2 人确认患者信息、计划参数） |
| 分次内管理 | 治疗中按需行中期 CBCT（如患者咳嗽、肠蠕动时），修正位移 |

6.2 随访与疗效评估

| 随访节点 | 评估内容 |
| --- | --- |
| 首次随访 | 放疗后 4-6 周，评估急性毒性（CTCAE5.0 标准），行胸腹 CT |
| 第 1 年 | 每 3 个月 1 次，含体格检查、肿瘤标志物（AFP、CA19-9）、胸腹 CT、肝功能 |
| 第 2 年 | 每 3-6 个月 1 次，内容同第 1 年 |
| 第 3-5 年 | 每 6 个月 1 次，增加脑 MRI（按需）、肺功能检查 |
| 5 年后 | 每年 1 次，内容同第 3-5 年 |
| 疗效评估标准 | 实体瘤 RECIST1.1 标准（靶灶缩小≥30% 为部分缓解，增大≥20% 为进展） |

四、标准中涉及专利的知识产权说明

本文件不涉及专利鉴别和知识产权问题。

五、采用国际标准或国外先进标准情况说明

本文件未直接采用国际标准或国外先进标准，但参考以下国际规范的核心技术要求，确保与国际接轨：

- 美国放射肿瘤学会（ASTRO）《肝癌 SBRT 临床实践指南》（2024 版）；

- 国际原子能机构（IAEA）TRS430 报告（放疗计划系统剂量计算要求）；

- 美国医学物理师协会（AAPM）TG76 指南（呼吸运动管理）、TG101 报告（危及器官限量）。

编制过程中结合我国肝癌 / 胆管癌临床特点（如乙肝相关肝癌比例高、肝储备功能差异大），调整剂量限制（如正常肝 V15<50%），确保标准的国情适用性。

六、重大分歧意见的处理过程、依据和结果

目前未出现重大意见分歧。需说明的技术共识：

- 常规放疗 vs SBRT 差异：SBRT 为 “放疗升级版”，设备精度要求更高（亚毫米级定位）、剂量更高（BED≥80Gy），需强化靶区勾画精度（多模态影像融合）、正常组织保护（如正常肝剂量限制），技术人员需投入更多精力优化计划。

七、贯彻标准的措施建议

- 培训推广：

  - 线上：通过中国民族卫生协会平台开设直播课程、发布培训视频；

  - 线下：在全国 30 个省市开展区域培训班，覆盖三甲医院及地市级肿瘤专科医院。

- 技术帮扶：组织主要起草单位（如复旦大学中山医院、武汉市第五医院）对基层医院进行 “一对一” 技术指导，规范设备调试、计划设计流程。

- 效果监测：建立全国 SBRT 临床数据登记平台，跟踪标准实施后肝癌 / 胆管癌患者的局部控制率、不良反应发生率，每 2 年更新标准内容。

- 目标导向：以 “提升放疗专家技术水平、实现患者利益最大化” 为核心，将标准纳入放疗科质控考核指标，推动行业规范化发展。