《肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求》（征求意见稿）编制说明

一、任务来源、协作单位

（一）任务来源

《肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求》为武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）放射外科治疗临床应用标准制、修订项目。2023 年至 2025 年形成草稿后，经多方多次征求意见并修改，专家审查会建议项目名称改为《肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求》。2025 年 1 月初上报中国民族卫生协会，经审查评定，2025 年 8 月 16 日下达该项目立项书，由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院完成标准研制工作。

（二）协作单位

本团体标准由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院、天津医科大学肿瘤医院、开封市肿瘤医院等提出。团体标准《肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求》由中国民族卫生协会于 2025 年 8 月份批准立项，计划编号：T/CNHAW-B-0020-2025，项目期限：1 年。

二、编制工作情况

（一）制定标准的必要性、目的和意义

- 目的：立体定向放疗已经成为肺癌及胸部肿瘤的根治性局部治疗手段，但技术参差不齐，急需制定符合中国特色的团体标准，规范医生执业行为，指导临床医生开展无创放射外科工作，在确保安全的情况下，提升全国医疗单位肿瘤立体定向放疗效果。

- 意义：非小细胞肺癌（NSCLC）作为肺癌的主要病理类型，约占全部肺癌病例的 85%[1]。随着影像引导技术与放射生物学研究的进展，立体定向放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy,SBRT）已成为早期不可手术或拒绝手术 NSCLC 患者的首选根治性治疗手段，其局部控制率可达 90% 以上，中晚期 SBRT 局控也取得了很好的数据，多项国际多中心研究为 SBRT 的临床应用提供了坚实证据。其它胸部肿瘤如乳腺癌、纵隔肿瘤、小细胞肺癌、肺转移癌等，参考非小细胞肺癌，在安全的情况下尽量提升放疗剂量，以保证疗效。

- 必要性：随着放射治疗技术的迅猛发展，立体定向放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT）已成为非小细胞肺癌（Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC）治疗领域的重要突破。影像引导技术、呼吸门控系统和剂量计算算法的革新，使得 SBRT 在精准度和疗效方面取得了显著提升。然而，伴随着技术迭代和设备更新，临床实践中出现了适应证把握不一、技术参数差异较大、疗效评估标准不统一等问题，亟需建立规范化的诊疗标准。近年来，基于直线加速器与射波刀的剂量投递精度提升，SBRT 在中央型肺癌和寡转移病灶中的安全性得到进一步验证。本标准参考国际权威文献及我国研究证据，为临床医师提供基于胸部肿瘤 SBRT 技术规范、适应证选择及剂量分割方案建议，最终实现 NSCLC 及胸部肿瘤患者生存获益的最大化。

（二）起草工作

- 起草单位：本标准主要起草单位为武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院、天津肿瘤医院、温州医科大学附属一院、开封市肿瘤医院。

参加起草的单位包括北京大学第三医院、四川省肿瘤医院、北京大学第一医院、重庆大学肿瘤医院、福建省肿瘤医院、青岛市肿瘤医院、兰州大学、武汉大学人民医院、河南省肿瘤医院、四川大学华西医院、郑州大学第一附属医院、上海长海医院、复旦大学附属中山医院、枣庄市肿瘤医院、广州医科大学肿瘤医院、南方医科大学中西结合医院、暨南大学华侨医院、中山大学肿瘤医院、中山大学第一医院、华中科技大学同济医学院同济医院、复旦大学肿瘤医院、广西医科大学肿瘤医院。

- 编制工作组简况

2.1 编制工作组及其成员情况

| 承担工作 | 单位名称 | 协作专家 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院） | 龙志雄、黄颖、刘艳屏 |
| 指导单位 | 山东省肿瘤医院 | 于金明、李宝生、邢力刚、尹勇 |
| 指导单位 | 北京大学第三医院 | 申文江、王俊杰 |
| 指导单位 | 四川省肿瘤医院 | 郎锦义 |
| 参编单位 | 北京大学第一医院 | 高献书、马名薇 |
| 参编单位 | 重庆大学肿瘤医院 | 吴永忠、王颖、魏伟 |
| 参编单位 | 温州医科大学附属一院 | 谢聪颖 |
| 参编单位 | 开封市肿瘤医院 | 夏玉兵 |
| 参编单位 | 福建省肿瘤医院 | 李建成 |
| 参编单位 | 青岛市肿瘤医院 | 张宗春、王惠 |
| 参编单位 | 兰州大学 | 李莎 |
| 参编单位 | 武汉大学人民医院 | 宋启斌、阮长利 |
| 参编单位 | 河南省肿瘤医院 | 吴慧 |
| 参编单位 | 四川大学华西医院 | 王峰 |
| 参编单位 | 郑州大学第一附属医院 | 杨道科 |
| 参编单位 | 上海长海医院 | 张火俊 |
| 参编单位 | 复旦大学附属中山医院 | 曾昭冲、陈一兴 |
| 参编单位 | 枣庄市肿瘤医院 | 翟传岭 |
| 参编单位 | 广州医科大学肿瘤医院 | 郑荣辉、廖志伟 |
| 参编单位 | 南方医科大学中西结合医院 | 张罗生 |
| 参编单位 | 暨南大学华侨医院 | 王奕鸣 |
| 参编单位 | 中山大学肿瘤医院 | 陈明、黄晓延 |
| 参编单位 | 中山大学第一医院 | 聂大红 |
| 参编单位 | 华中科技大学同济医学院同济医院 | 袁响林 |
| 参编单位 | 复旦大学肿瘤医院 | 章真 |
| 参编单位 | 广西崇左市人民医院 | 梁世雄 |

2.2 标准主要起草人及其所做的工作：从 2024 年开始，编制工作组严格按照《中华人民共和国药典》和《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》（GB/T1.1-2020）要求，由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院组织相关人员组成标准起草小组，负责本标准的起草工作。由龙志雄、邢力刚组织指导专家于金明、申文江、郎锦义、王俊杰、李宝生、王平、吴永忠和主要工作人员龙志雄、邢力刚、袁智勇、谢聪颖、李建成、夏玉兵等组成标准起草小组。本标准主要起草人均为从事放射外科临床应用的研究人员和技术人员，长期在临床科研一线工作，对放射治疗、科研设备、临床应用的国内外现状具有深刻认知，各专业人员负责本专业领域的编写。龙志雄负责草案统稿统编，邢力刚汇总修正编写，袁智勇明确了工作指导思想，李建成制定了工作原则，全员参与了本标准的国内临床应用现状调研、国内外资料收集整理和标准的起草、编写、修改等工作，既有任务分工又有统筹合作。

- 主要起草过程

3.1 预研阶段：中国民族卫生协会肿瘤放射外科专家组在认真调研的基础上，提出了《肿瘤无创放射外科治疗规范团体标准要求》团体标准（以下简称《标准》）的编制。本团体标准的归口部门是中国民族卫生协会标准化工作委员会，要求完成时间为 2025 年 10 月。根据中国民族卫生协会 2023 团体标准立项计划的通知的文件精神要求，中国民族卫生协会放射外科专家组于 2023 年 12 月启动了《肿瘤无创放射外科治疗规范团体标准》工作。

3.2 起草阶段：起草组组织全国有影响的权威放射外科治疗专家，查阅近年国内外大量文献。本规范的引用文献通过 Medline 搜索引擎，以 “Pancreatic cancer” 或 “Stereotactic Body Radiotherapy” 或 “Stereotactic Body Radiation Therapy”，和 “radiation therapy” 或 “radiotherapy” 查阅至 2025 年 4 月的发表论文（包括在线发表）。

循证级别：本标准采用循证医学等级（见表 1），将证据级别和推荐强度相结合，证据级别可信度从高到低分为 A、B、C，推荐强度从强到弱分为 1 和 2。推荐强度主要考虑证据的质量、患者对治疗效果的关注程度、治疗方法的利弊和简便程度、治疗价格和资源获取等 [3]。

（1）组织分工：发起单位由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院牵头组建，成员包括行业协会负责人、领域权威专家，负责统筹标准撰写工作，把控整体方向，协调跨部门资源，审核重大技术问题及决策，确保标准符合国家法规与行业发展需求；技术专家组由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）联合山东省肿瘤医院、天津医科大学肿瘤医院等三甲医院放射外科领域专家构成，负责分析放射外科技术理论研究、标准技术指标拟定，参考国内外研究成果与实践经验，提供技术支撑与理论依据；临床应用组由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）联合山东省肿瘤医院、天津医科大学肿瘤医院等三甲医院放射外科临床医师、物理师，基于临床实际需求，提出放射外科靶区勾画、剂量分割、流程质控要求及规范，确保标准适用性；法规标准组由武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、山东省肿瘤医院组织标准化专家、法规研究人员，梳理国家法律法规、强制性标准，保障标准编制符合相关要求，实现与现有标准的协调统一；实验室验证组选取具备资质的第三方检测机构，对标准草案中的内容、质控、流程等进行验证，收集数据并分析，反馈结果；审核组邀请行业内不同领域专家，对标准草案进行全面审核，提出修改意见，确保标准科学性、严谨性与可操作性。

（2）资料收集：起草小组系统地收集和整理国内外有关肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科的标准、文献、政策等信息资料，梳理国际上临床应用要求体系，以及我国肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科临床应用现状。综合临床应用经验与相关学术研究成果，汇总当下我国肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科临床存在的问题，以及提取本标准编制所需的资料信息。

（3）标准编写：2023 年 1 月至 2025 年 4 月期间，在收集分析资料的基础上，标准起草小组内部多次就肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求以及标准编制的进展情况进行交流、讨论，并撰写形成标准草案。2024 年 6 月 9 日，以线下会场的形式召开专家咨询会，相关负责人、专家参加会议并交流讨论，根据会议精神修改完善标准草案。2024 年 7 月，以邮件形式进一步征求相关专家意见，结合意见修改完善。2024 年 9 月，扩大征求范围，向多家医院发函征集专家意见，再次修改完善标准草案。2025 年 6 月，将征求意见稿上报中国民族卫生协会征求意见。2025 年 7 月，针对反馈意见整理并修改完善标准草案，8 月初与中国民族卫生协会交流标准修改事宜，经多次修改后形成评审稿。2025 年 8 月 15 日，在中国民族卫生协会标委会组织下召开专家审查会，与会专家提出修改意见，建议尽快修改完善并上报。2025 年 9 月 10 日，中国民族卫生协会下达该标准项目立项书。2025 年 9 月 17 日，武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）按照各工作环节时间进度开展标准研制工作。

- 编制依据和原则

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

（1）统一性原则：参考《早期非小细胞肺癌立体定向放射治疗指南》（2022 版）、《早期非小细胞肺癌体部立体定向放射治疗呼吸门控技术运动管理团体标准》（T/SBIAORG 0001-2024）、《International Journal of Radiation Oncology Biology Physics》发表的 HYPER-RT 研究、GBZ/T 149《医学放射工作人员的卫生防护培训规范》、ISBN 978-7-5742-0908-4《中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）》、NCC/T-RT 009-2023《肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南》、AAPM TG40《放射肿瘤学全面质量保证（Comprehensive Quality Assurance for Radiation Oncology）》、AAPM TG76《放射肿瘤学中呼吸运动管理（The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology）》，将共性技术要求整合，确保肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求团体标准在术语、工作流程、岗位要求等方面实现统一。如在质量管理、数据报告、质控、呼吸控制等方面，采用统一规范，便于不同单位间数据的互认与交流，避免因标准差异导致的检测结果不一致。

（2）协调性原则：编制过程充分考虑与《NCC/T-RT 009-2023 肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南》、《GBZ/T 149 医学放射工作人员的卫生防护培训规范》等规范的协调，同时注重与国际标准的衔接，保证国内标准与国际先进理念和技术要求相协调，促进立体定向放射外科治疗的国际化发展。

（3）适用性原则：立足我国医药产业发展阶段和临床实际需求，制定符合国情的放射外科治疗标准。根据不同放射外科技术的特点，明确其特殊治疗要求，对不同肿瘤状态器官位移作出相应规定，确保标准能有效指导我国临床放射外科治疗质量控制的有效实施。

（4）一致性原则：保证标准在不同环节（放射外科的定位、靶区勾画、计划设计、计划验证、治疗）的一致性要求，尽量避免出现严重矛盾和冲突。

（5）规范性原则：按照国家环保部门颁布的法律、规范和指导原则要求，规范标准的体例格式、文字术语、治疗流程等内容，并规范其表述方式，使标准具有严谨性和权威性。

（6）目标性原则：以保障放射外科治疗安全、有效和质量可控为核心目标，围绕肿瘤放射外科治疗需求制定标准。通过设置科学的质控（如有效性、安全性）和合理的限度要求，为临床放射外科治疗提供准确依据，确保临床疗效的稳定性。

（7）目的性原则：技术要素的确定需紧密围绕肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科肿瘤治疗的目的，即准确评估放疗质量、保障放射外科临床治疗安全有效。

（8）性能特性原则：依据肿瘤的性能特性（如病理、分期等）选择合适的放射外科治疗技术要素。如对于呼吸动度较大的肿瘤采用呼吸门控技术进行质量控制，以保证放射外科治疗方法能准确杀灭肿瘤的性能特性。

（9）可证实性原则：所有技术要素需具备可证实性，即检测方法、限度要求等能够通过临床及实验验证其科学性和可靠性。在方法验证中，需对准确度、精密度、专属性、检测限、定量限、线性、范围和耐用性等关键参数进行严格验证，使标准中的技术要素经得起实践检验。

4.2 本标准与涉及到的法律法规、强制性标准的关系

本标准在编制和实施过程中，与多项法律法规、强制性标准紧密关联，形成科学严谨的监管与技术支撑体系：

（1）法律层面的核心依据：以《中华人民共和国放射防护法》为根本遵循，明确放射外科治疗在放疗全生命周期管理中的法定地位，确保标准编制符合放疗安全、有效、质量可控的总体要求。

（2）标准管理与协调机制：遵循《国家标准管理办法》，在标准立项、起草、审查及发布流程中，严格执行国家标准制定的通用规范，确保标准编制的科学性、规范性和时效性。同时，积极采用国际标准并推动国内外标准协调，提升标准的国际兼容性。

（3）技术规范的强制约束：《中华人民共和国放射防护法》作为国家放疗标准的核心，为临床放疗提供了具体技术准则。无论是检测方法（如色谱法、光谱法）、质量控制指标（如杂质限度、含量测定），还是通用技术要求（如分析方法验证、系统适用性试验），均以规定为基础，并结合临床应用需求细化标准，确保设备、仪器、技术的准确性和可靠性。

（4）研发与临床实践的规范衔接：《药物临床试验质量管理规范》（GCP）等法规，对肿瘤放射外科临床研究的检测数据提出规范性要求，确保临床治疗标准与新技术研发、上市流程相匹配，保障治疗结果的权威性和一致性。

通过与上述法律法规、强制性标准的紧密衔接，《肺癌及胸部肿瘤立体定向放射外科治疗要求》得以在合法合规的框架下，实现技术要求的科学性、实践应用的适用性以及行业监管的协同性，全面提升临床药物分析检测的标准化水平。

三、主要起草内容

1 基本要求

1.1 医疗机构基本要求

a) 开展立体定向放射治疗技术应当与其功能、任务和技术能力相适应；

b) 具有卫生健康行政部门核准登记的外科、肿瘤内科、放射治疗科、病理科及医学影像科等相关诊疗科目，具备肿瘤综合诊治能力；

c) 放射治疗科应具有 3 年以上的调强放射治疗技术（Intensity modulated radiotherapy；IMRT）治疗肿瘤的经验，多模态影像引导放射治疗 3 年以上；配备有 4DCT 模拟定位机、带多叶光栅的图像引导直线加速器、逆向放射治疗计划系统、配套完整的质量保证和质量控制设备等，按照国家卫生健康行政部门相关设备配置要求，规范配备立体定向放射治疗系统设备；

d) 新建医疗机构开展立体定向放射治疗，机构应当为集医疗、教育、科研为一体的综合医疗机构或肿瘤专科医疗机构，并符合相应人员和设备的具体要求；

e) 常规开展质量保证和质量控制；

f) 具有《放射诊疗许可证》、《辐射安全许可证》等相关资质证明文件，《辐射安全许可证》的申办按生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求执行；

g) 具备先进的网络系统，支持 5G 及以上先进通讯信息技术在质子放射治疗中的应用。

1.2 设备要求

CT 模拟定位系统应具备无阻隔平板床面和大孔径扫描，最薄扫描层厚度≤2mm，射波刀放疗技术定位扫描时，扫描层厚可设置为 1-2mm，重建层厚可要求至 1mm；具备 4D-CT 功能（3C），了解肿瘤的动态轨迹；配备图像质量检测模体和电子密度转换模体等相应的质控工具；网络兼容性方面，优选能无缝集成到现有放疗信息系统中的扫描设备，同时保持对未来技术进步的开放性。

治疗计划系统须遵循美国医学物理师协会（TG53）、国际原子能机构（TRS430）以及我国相关行业标准（如 YY/T 0789-2010、YY 0832.2-2015 和 YY0832.1-2011）的系列标准，核心功能包括（3C）：（1）多模态影像融合（4D-CT/MRI/PET-CT）；（2）高清晰度、高精度的三维重建能力，应保证长度、面积、体积和空间坐标位置等测量的准确性；（3）治疗计划系统应具备精确计算小射野剂量分布的能力；（4）系统应内置高精度的组织不均一性校正算法，以准确反映体内射线剂量衰减和散射效应，优化剂量分布；（5）采用细密剂量计算网格，以提升剂量计算精度及可靠性，特别是当涉及复杂剂量梯度时，是确保 SBRT 疗效的重要保障。

放射治疗设备应满足以下条件（1A）：（1）亚毫米级的等中心定位精度和多叶光栅系统（Multi-leave collimators，MLC）定位精度；（2）高分辨率 MLC：配备窄叶片（宽度≤5mm），提高剂量塑造能力；（3）图像引导与运动管理技术：集成实时影像监控与自动跟踪装置，有效补偿呼吸等运动引起的靶区移动，确保剂量的准确投递。

放疗设备必须配备 CBCT 或 EPID 图像引导技术，胸部肿瘤呼吸运动影响较大，尽量配备呼吸控制技术，有条件单位宜开展 4D 技术，无 4D 和呼吸控制设备的单位，则必须使用腹压板或气囊压迫，减少呼吸动度。

1.3 配套设施要求

a) 配备放疗专用 CT 模拟定位机；

b) 配备 CT、MR、PET/CT 等影像诊断设备；

c) 配备立体定向放射外科（stereotaxic radiosurgery，SRS）/ 立体定向体部放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy,SBRT) 的直线加速器；

d) 配备立体定向放疗相应的物理质控设备；

e) 具有相应的放疗计划系统和信息管理系统；

f) 符合卫生健康和生态环境部门要求，具有电磁与辐射防护设施场地。

1.4 人员要求

放射治疗人员资质和培训要求按照《加速器放射治疗技术临床应用管理规范（2022 年版）》规定。

a) 放射治疗医师：取得《医师执业证书》，执业范围是医学影像和放射治疗专业；有至少 3 名以上超过 3 年 IMRT 工作经验且具有副主任医师及以上专业技术职务任职资格者（头颈部、胸部、腹部、盆腔等各专业至少 1 人）；在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，具备开展立体定向放射治疗技术能力；

b) 医学物理师：取得《全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明》（LA、（X 刀、γ 刀））物理师；有至少 3 名 10 年以上工作经验的医学物理师，且至少 1 人具有副高（或相当职称）及以上专业技术职务任职资格；在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗物理技术相关专业系统培训，满足开展立体定向放射治疗技术临床应用所需的相关条件；

c) 放射治疗技师：经国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构进行立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，满足开展立体定向放射治疗技术临床应用所需的相关条件；

d) 护士：数量与开展服务相匹配；

e) 医学工程师：具备相应技术实力的设备维护、辐射防护工程师保障人员，其中配置立体定向放疗设备的不少于 1 名；

f) 核安全工程师：依据生态环境部颁发的《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，辐射安全关键岗位，可由获得相应资质的其他岗位人员兼任。

1.5 人员职责

严格遵守立体定向放射治疗技术操作规范和诊疗指南，严格掌握立体定向放射治疗技术的适应证和禁忌证，开展多学科综合治疗和以循证医学为基础的肿瘤诊断和治疗。依据美国放射肿瘤学会（American Society for Radiation Oncology；ASTRO），医务人员总体职责应包括但不限于：

a) 放疗医师职责：负责患者的整体治疗方案的制定，监督治疗过程，并与其他团队成员紧密合作以确保治疗计划的顺利实施；参与质量保证流程（例如审批质子治疗评估报告，以确保治疗方案能按既定规范实施）；评估治疗效果，处理患者并发症以及治疗后开展的随访监测；

b) 医学物理师职责：负责设备验收测试、质量保证、质量控制，以及治疗计划的设计和优化；确保放射治疗剂量分布的准确性和安全性，同时协助放疗医师制定治疗方案；

c) 医学剂量师职责：确保放射治疗计划系统中患者三维影像的数据的正确方位校准；在放疗医师和医学物理师的指导下，设计并生成治疗计划，编制实施立体定向放疗治疗计划所需的所有技术文档；参与首次治疗，并在必要时协助后续治疗的验证工作；

d) 放疗技师职责：负责放射治疗实施，同时协助患者定位和固定，实施立体定向放疗治疗计划；定期获取验证图像供放疗医生审查，定期评估固定装置的稳定性及重复性；发现不一致情况立即向放疗医师和医学物理师报告，保证治疗的精确性；

e) 放疗护士职责：负责患者的护理工作，包括治疗前后的准备和护理；监测患者的身体状况，提供必要的心理支持和健康教育；

f) 放疗工程师职责：负责放疗设备的维护、维修。

1.6 人员培训要求

1.6.1 拟开展立体定向放射治疗技术的医师培训要求包括但不限于：

a) 应当具有执业范围为医学影像和放射治疗专业的《医师执业证书》，具有主治医师及以上专业技术职务任职资格；

b) 应当接受系统培训并考核合格；

c) 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定的培训要求；

d) 从事临床工作满 15 年，具有主任医师专业技术职务任职资格，开展立体定向放射治疗技术临床应用不少于 1000 例，未发生严重不良事件的，可免于培训。

1.6.2 拟开展立体定向放射治疗技术的医学物理师培训要求包括但不限于：

a) 取得《直线加速器物理师上岗证》；

b) 应当接受系统培训并考核合格；

c) 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定的培训要求；

d) 从事医学物理师工作满 5 年，具有高级专业技术职务任职资格，近 5 年独立制定立体定向放射治疗计划不少于 100 例，可免于培训。

2 适应证及禁忌证

2.1 适应证

2.1.1 不可手术的早期非小细胞肺癌患者，包括高龄、严重的内科疾病等 [7]；

2.1.2 可手术但拒绝手术的早期 NSCLC 患者 [8，11]；

2.1.3 T3 直接侵犯壁层胸膜、胸壁（包括肺上沟瘤）、膈神经或壁层心包且肿瘤最大径≤5cm，无区域淋巴结及远处转移证据；

2.1.4 术后局部复发病灶、放疗后残留病灶；

2.1.5 明确的影像学诊断病灶在长期随访 (>2 年) 过程中进行性增大，或磨玻璃影的密度增高、比例增大，或伴有血管穿行及边缘毛刺样改变等恶性特征；至少两种影像检查 (如胸部增强 + 1~3mm 薄层 CT 和全身 PET/CT) 提示恶性；经肺癌多学科会诊 MDT 讨论确定；患者及家属充分知情同意，以上三条均符合的患者；

2.1.6 多原发肺癌需保留肺功能者；

2.1.7 寡转移灶，如骨、脑、肺、肝等转移瘤的局部治疗；

2.1.8 胸部其它肿瘤如胸腺瘤、复发性乳腺癌、纵隔肿瘤、心脏肉瘤、肺转移癌等。

2.2 禁忌症

2.2.1 肿瘤侵犯或紧邻关键危及器官（OARs）且无法满足剂量限制；

2.2.2 肿瘤侵犯脏层胸膜伴恶性胸腔积液或心包积液；

2.2.3 活动性结缔组织病或纤维化疾病；

2.2.4 肺功能严重受损；

2.2.5 无法耐受固定或配合呼吸控制者；

2.2.6 食道癌是串联型器官，食道晚期损伤风险极大，原则上不推荐做大分割立体定向放疗。

3 治疗技术

3.1 治疗方式

可选择赛博刀、直线加速器（Seber knife）容积旋转调强放疗 (volumetric modulated arc therapy，VMAT)、适形调强放疗 (intensity modulated radiation therapy，IMRT) 等方式进行肺部 SBRT 的治疗。建议使用直线加速器的非均整 (FFF) 模式以缩短治疗时间，降低患者内部器官运动导致的误差风险 [14]。

3.2 图像引导技术

所有 SBRT 治疗必须采用图像引导技术（IGRT）进行在线成像和位置实时评估，以确保靶区定位误差≤3mm（外周型）或≤2mm（中央型）[15]。常用的位置评估方法有锥形束 CT (cone beam CT，CBCT)、4D-CBCT、兆伏级 CT (megavoltage CT，MVCT)、电磁引导等。

3.3 呼吸运动管理技术

肺癌及胸部肿瘤的立体定向体部放疗（SBRT/SABR）对呼吸运动管理要求极高 [9]。呼吸训练是减少肿瘤移动、提高治疗精准度，优化患者舒适度和依从性的有效手段。呼吸模式的选择需结合肿瘤位置、患者呼吸功能、设备技术等因素综合考虑，目前常用的呼吸运动管理技术可分为物理限制、呼吸门控、实时追踪和自主屏气四大类 [10]。

3.3.1 物理限制技术

3.3.1.1 腹部加压（Abdominal Compression）：通过腹带限制膈肌运动，减少肺叶移动幅度，适用于肺下叶肿瘤；

3.3.1.2 主动呼吸协调器（Active Breathing Coordinator,ABC）：通过阀门控制患者吸气后屏气，固定肺部位置，适合配合度高的患者。

3.3.2 呼吸门控技术（Respiratory Gating）

3.3.2.1 外部标记门控（External Surrogate Gating）：通过体表标记（如红外反射球）或压力传感器监测呼吸周期，仅在特定时相（如呼气末）触发照射；

3.3.2.2 内部标记门控（Internal Fiducial Gating）：在肿瘤附近植入金标（Fiducial Marker），通过 X 线或电磁追踪（如 Calypso）实时定位肿瘤。

3.3.3 实时追踪技术（Real-time Tumor Tracking）

3.3.3.1 电磁导航（Electromagnetic Navigation）：通过植入的电磁信标和体表阵列实时追踪肿瘤位置；

3.3.3.2 X 线影像引导（如 CyberKnife）：通过正交 X 线或 CT 实时成像追踪肿瘤（或植入标记）；

3.3.3.3 MRI 引导（如 MR-Linac）：MRI 实时成像追踪肿瘤及周围软组织。

3.3.4 自主屏气技术

3.3.4.1 深吸气屏气（Deep Inspiration Breath Hold,DIBH）：患者主动深吸气后屏气，扩大肺体积以减少肿瘤移动；

3.3.4.2 呼气末屏气（End-Expiratory Breath Hold，EEBH）：在呼气末屏气，此时肺体积小，肿瘤位置相对固定。

4 治疗流程

4.1 体位固定

4.1.1 模具固定：建议真空垫联合热塑体膜联合固定；

4.1.2 体位：强调患者舒适性和重复性，采用双手上举，头颈部使用个性化枕垫固定，膝关节处放置支撑垫减少体位移动。

4.2 模拟定位

常规采用 CT 扫描，推荐扫描范围为环状软骨上缘至腰 2 椎体上缘，至少应超过靶区上下界 10cm 以上，层厚一般应≤3mm，扫描范围必须足以包括所有可能危及器官 (organ at risk，OAR)。强烈推荐 4D-CT，采用 1-3mm 层厚扫描，扫描时间覆盖≥2 个完整呼吸周期，同步记录呼吸信号曲线。

4.3 靶区、剂量分割、剂量限制、设计及计划评估

详见第 5 章、第 6 章相关内容。

5 靶区勾画及剂量分割建议

5.1 肿瘤靶区勾画

大体肿瘤靶体积 (gross target volume，GTV) 定义为肺部影像学可见的肿瘤，利用所有分期检查 (包括 PET-CT) 的信息，肺部病灶在肺窗（窗宽或窗位为 800～1600HU 或 - 600～-750HU）进行勾画 (PET-CT 在计划扫描的 4 周内获得)。邻近纵隔的病变需要在 CT 纵隔窗图像（窗宽或窗位为 350~400HU 或 20~40HU）仔细观察对纵隔及周围器官的侵犯情况并修改靶区。

肿瘤靶区应包括原发灶周围短毛刺根部和胸膜侵犯区域。若 MIP 上可以比较清晰的生成并且判断靶区范围，可在 MIP 上先勾画 ITV，随后将该 ITV 投影于用于生成该 MIP 的各个时相 CT 上，以确认 ITV 能够包含这些相位 CT 上所显示的靶区范围。若 MIP 上不能够清晰的生成或者判断靶区的范围，可以先分别勾画所选定时相的 CT 上 GTV 范围，然后再将这些时相上的 GTV 在 MIP 上合并成 ITV。通过以上方法确定好 ITV 后再将 ITV 最终转移至 AVG 图像。在 ITV 的基础上外放 5mm 生成 PTV。

5.2 正常组织勾画

在 AVG 图像上进行正常组织的勾画：

（1）脊髓：按脊髓腔的骨性界限来勾画脊髓，从环状软骨下开始勾画（对于肺尖肿瘤应该从颅底开始）到 L2 下缘，逐层勾画，不包括神经孔；

（2）双肺：在肺窗勾画，所有的炎症、纤维化和不张的肺都应勾画在内，伸展到肺门区外的小血管（直径小于 1cm）也应包括。GTV（特指肺内的 GTV)、肺门和气管 / 主支气管不应包括在全肺这个结构中；

（3）心脏：沿着心包囊勾画，上方（或基底）从肺动脉经过中线层面开始，并向下沿伸到心尖部；

（4）食管：从环状软骨下的起始部开始勾画到食管胃连接部；

（5）臂丛神经：只要求上叶肿瘤患者勾画，而且只要勾画同侧臂丛神经。它包括从 C4/5（C5 神经根）到 T1/2（T1 神经根）通过神经孔的脊神经；

（6）气管与主支气管：包括气管的远端 2cm、隆突、双侧主支气管、双侧肺上叶支气管、中间支气管、右中叶支气管、舌段支气管和双侧下叶支气管。叶支气管勾画到段支气管分叉出现为止；

（7）肋骨 / 胸壁：胸壁可通过同侧肺在外侧、后侧及前方各自动外扩 2cm 生成。前内侧到胸骨的边缘终止。后内侧到椎体并包括脊神经根出现的部位。胸壁 2cm 包括肋间肌、神经，不包括椎体、胸骨和皮肤。也可以限制肋轮廓只到 PTV 外 3cm 范围内相关的组织；

（8）大血管（主动脉、肺动脉和腔静脉）：心脏的大血管应该分别在纵隔窗勾画，包括血管壁和肌层乃至脂肪外膜（增强的血管壁外扩 5mm)。大血管应该逐层勾画到 PTV 上下 3cm。

5.3 剂量分割建议

| 期别 | 剂量分割建议 | 推荐级别 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | 外周型肿瘤（距支气管树≥2cm），常用分割方案为 54Gy/3 次（BED=151Gy），50Gy/4 次（BED=112.5Gy） | 1 类证据 |
| 早期 | 中央型肿瘤（距支气管树 < 2cm），常用分割方案 60Gy/8 次（BED=105Gy），50Gy/5 次（BED=100Gy） | 1 类证据 |
| 早期 | 超中央型肿瘤（紧贴气管 / 食管），推荐方案 48Gy/4 次或 60Gy/8 次（更保守） | 2A 类证据 |
| 中晚期 | 纵膈淋巴结转移，推荐方案 48Gy/8-10 次或 60Gy/10-15 次 | 3B 类证据 |
| 中晚期 | 肾上腺等寡转移，推荐方案 48Gy/8-10 次或 60Gy/10-12 次 | 3B 类证据 |
| 中晚期 | 肝、骨、脑等寡转移，推荐方案 48Gy/8-10 次或 60Gy/10-12 次 | 骨转移 2A 类证据；肝 / 脑转移 2A 证据 |

6 计划设计与评估

6.1 靶区剂量要求

（1）热点剂量在 111%～167% 处方剂量之间（处方剂量归一至 60%～90%），且仅允许出现在 ITV 内；

（2）100% 的处方剂量必须包绕 95% 及以上的 PTV 体积；

（3）90% 的处方剂量必须包绕 99% 及以上的 PTV 体积；

（4）100% 的处方剂量应包绕 99% 及以上的 ITV 体积；

（5）大于 105% 的处方等剂量线须在 PTV 内，不能在 PTV 外的任何正常组织上；处方等剂量体积与 PTV 的比值建议小于 1.2（肿瘤 GTV 直径小于 1.5cm 的小靶区除外）。

6.2 不同类型肿瘤剂量分割补充要求

（1）外周型肿瘤（距支气管树≥2cm），常用分割方案为 54Gy/3 次（BED=151Gy），50Gy/4 次（BED=112.5Gy）；

（2）中央型肿瘤（距支气管树 < 2cm），常用分割方案 60Gy/8 次（BED=105Gy），50Gy/5 次（BED=100Gy）；

（3）超中央型肿瘤（紧贴气管 / 食管），推荐方案 48Gy/4 次或 60Gy/8 次（更保守）。特殊限值：气管 / 食管 Dmax≤20Gy（单次≤4Gy），避免瘘风险；大血管 Dmax<40Gy（单次≤8Gy）；全肺 V20Gy<5%。

6.3 OAR 限量

由于国内开展 SBRT 技术的单位之间技术基础及实践经验存在较大差异，出于安全性考虑，列举了多个临床试验方案（RTOG-0915、RTOG-0813、NRG-BR001）及多项研究中相对一致且保守的剂量限制（见附录）。其中的剂量限制多数来源于不良反应观察、理论推算以及专家经验，而未经过验证，在参考表中信息时需知悉和考虑这一点。

建议对周围型和中央型早期 NSCLC 的正常组织限量分开讨论，上述正常组织限量表中 3-5 次分割不适用于靠近近端支气管树的中央型或超中央型病灶的 SBRT 治疗。8 次分割中食管、大血管、脊髓、胸壁、肋骨以及胃的剂量限制数据来源于国内中央型早期 NSCLC 进行 SBRT 治疗经验较多的中心，可供参考。

由于中央型或超中央型病灶 SBRT 治疗风险较高，不良反应数据较匮乏，对于这类病灶的处方方案及正常组织剂量限制尚未形成共识。

7 流程质量控制

立体定向放射外科治疗（SBRT）的治疗流程中必须嵌入多重 “冗余” 核查机制，确保任何一个环节的单点错误都能被及时发现，确保呼吸控制及影像引导下的精准治疗。

7.1 体位固定

有条件单位使用呼吸控制技术或 4D 技术，无条件单位可使用真空负压袋或体膜进行严格固定，配合腹部压迫来减少呼吸运动的影响，每次固定后需评估其重复性。

7.2 模拟定位 (Simulation)

患者体位固定、扫描范围确认，2 毫米薄层扫描，超过病灶范围 5 厘米。

7.3 靶区勾画

7.3.1 采用多模态影像融合技术，建议融合 CT、MRI、PET-CT 等影像，由资深医生精细勾画靶区和危及器官。医生勾画后，需经上级医生审核，实行三级医师负责制；

7.3.2 资深医生根据病情兼顾疗效与安全，给定靶区剂量及危及器官限制的剂量处方。

7.4 计划设计 (plan design)

物理师根据医师处方优化立体定向放疗计划，达到医师处方之剂量雕刻要求，确保正常组织安全的情况下，尽量提高肿瘤剂量。

7.5 计划审核 (Plan Review)

放疗计划必须在科室内部进行强制性的同行评议，由多位医生和物理师共同审核 DVH 图、剂量分布和危及器官限量。

7.6 独立的剂量计算验证 (Independent MU Calculation)

必须使用第二套经过独立验证的计算软件或方法（如基于 Clarkson 积分算法的专用验证软件），对 TPS 计算的每个射野 / 弧的机器跳数（MU）进行独立复核，两者差异应在 ±3% 以内。

7.6.1 治疗前剂量验证 (Pre-treatment Dosimetric Verification)：

7.6.2 模体测量：必须在非患者特异性模体上完整执行整个治疗计划；

7.6.3 测量内容：包括绝对点剂量（如用微型电离室测量）和相对剂量分布（如用二维探测器矩阵测量 Gamma 通过率）；

7.6.4 通过标准：Gamma 分析（如 2%/2mm,10% 阈值）的通过率要求极高，通常要求 > 90-95%；点剂量差异必须 < 3%。

7.7 计划传输 (Plan Transfer)

确保计划从 TPS 准确无误地传输到治疗记录与验证系统（R&V）和治疗机。

7.8 首次治疗摆位 (Initial Setup)

采用六维床进行基于骨性标志和 / 或软组织匹配的精细校正（6 个自由度：3 平移 + 3 旋转）。校正后，必须再次拍摄验证片或 CBCT，确认误差已修正到可接受范围（通常 < 1mm）。

7.9 SRS/SBRT 治疗实施

每次治疗前都必须进行影像引导（如 CBCT）。

7.10 肿瘤位置的监测

采用四维 CT（4DCT）进行模拟定位，并在治疗时尽量使用呼吸门控 (Gating) 或实时肿瘤追踪 (Real-time Tumor Tracking, 如 Synchrony) 技术。无呼吸控制设备需采用腹压板等物理限制技术，尽量减少腹式呼吸运动范围。

7.11 分次内运动管理（Intrafraction Motion Management ）

在治疗中可能需要进行中期 CBCT 扫描，以监测患者可能发生的移动（如咳嗽、肠蠕动）。

7.12 安全核对（Time-out）

在照射开始前，执行强制性的 “时间暂停”。治疗团队（至少两名人员）共同口头核对患者身份、治疗部位、计划名称、预设跳数、能量、门控参数等所有关键信息。

7.13 治疗中验证 (In-treatment Verification)

7.13.1 治疗中图像引导放疗 (IGRT)：治疗中器官位移需拍摄 KV-CBCT 或 MV-CT 等图像，与计划 CT 匹配，实时校正摆位误差；

7.13.2 实时监控：监控 MLC 位置、机器跳数和呼吸运动轨迹等参数是否与计划一致。

7.14 自适应装置

靶区及体态变化较大时，有条件单位配备自适应装备的，可实施自适应放疗，每次治疗重新修订治疗计划，最大程度确保治疗精准，减少治疗失误。

7.15 疗效评估及随访

患者随访频率、随访复查内容根据随访结果决定。建议使用 CTCAE5.0 来评估放疗期间和放疗后的毒性反应 [25]。肺癌及胸部肿瘤 SBRT 后建议第 1 次随访在放疗后 4~6 周评估急性毒性，后续随访应为第 1 年每 3 个月 1 次，第 2 年每 3—6 个月 1 次，以后每年每 6 个月 1 次，应至少随访 5 年，5 年后可每年复查一次。用实体瘤临床疗效评价标准 RECIST1.1 评估肿瘤情况，复查项目通常包括体格检查、肿瘤标志物及必要的影像学检查（如胸腹 CT、脑 MRI 等）及肺功能检查等。

四、标准中涉及专利的知识产权说明

本文件不涉及专利鉴别和知识产权问题。

五、采用国际标准或国外先进标准情况说明

本文件未采用国际标准或国外先进标准。但参考多个国际危及器官限量，以期与国际接轨，编制适合我国国情的立体定向放射外科治疗标准，指导医疗临床、服务肿瘤患者。

六、重大分歧意见的处理过程、依据和结果

目前未出现重大意见分歧。但常规分割放疗和立体定向放疗是两种不同的放疗方式，立体定向放疗是放疗的升级版，对设备精度和人员素质要求更高，放疗剂量更高，所以需要做到准确治疗肿瘤的同时，还要精心保护正常组织。立体定向放疗技术人员在靶区勾画和计划设计上，都较常规分割放疗需要付出更多的精力和智慧。

七、贯彻标准的措施建议

线上线下多种形式开展全国广泛培训推广，快速提升肿瘤放射外科专家技术整体水平和疗效，实现肿瘤患者利益最大化。