团体标准

T/CNHAW-B-0019-2025

骨转移瘤立体定向放射外科治疗要求（征求意见稿）

Requirements for Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) in

Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC)and chest tumor

2025-09-18

中国民族卫生协会                发布

目录

引言	3

前言	4

1 范围	6

2 规范性引用文件	7

3 术语和定义	7

3.1 骨转移瘤立体定向放疗（Stereotactic Body Radiotherapy, SBRT）	7

3.2 立体定向消融放射治疗（Stereotactic Ablative Radiotherapy, SABR）	7

4 缩略语	8

5 基本要求（医疗机构、设备、配套设施）	8

5.1 医疗机构基本要求	8

5.2 设备要求	9

5.2.1 CT 模拟定位系统	9

5.2.2 治疗计划系统	9

5.2.3 放射治疗设备	9

5.3 配套设施要求	10

6 人员要求	10

6.1 人员资质	10

6.1.1 放射治疗医师	10

6.1.2 医学物理师	10

6.1.3 放射治疗技师	11

6.1.4 护士	11

6.1.5 医学工程师	11

6.1.6 核安全工程师	11

6.2 人员职责	11

6.2.1 放疗医师职责	11

6.2.2 医学物理师职责	11

6.2.3 医学剂量师职责	12

6.2.4 放疗技师职责	12

6.2.5 放疗护士职责	12

6.2.6 放疗工程师职责	12

6.3 培训要求	12

6.3.1 医师培训要求	12

6.3.2 医学物理师培训要求	12

7 SBRT 治疗的适应症	13

8 图像引导技术	15

9 SBRT 靶区勾画及剂量	16

9.1 靶区勾画	16

9.1.1 通用定义	17

9.1.2 脊柱骨转移 SBRT 靶区勾画	17

9.1.3 非脊椎骨转移 SBRT 靶区勾画	19

9.2 SBRT 剂量	20

9.2.1 脊柱骨转移的 SBRT 治疗模式推荐（按优先级排列）	20

9.2.2 非脊柱骨转移的 SBRT 治疗模式推荐（按优先级排列）	20

9.2.3 剂量相关要求	21

9.3 SBRT 的危及器官的限量	23

9.4 SBRT 毒性反应控制	24

10 治疗流程	27

10.1 体位固定	27

10.2 模拟定位	27

10.3 靶区勾画及剂量处方	29

10.4 计划设计 (plan design)	29

10.5 计划审核 (Plan Review)	30

10.6 剂量验证	30

10.7 位置验证	30

10.8 计划传输 (Plan Transfer)	30

10.9 首次治疗摆位 (Initial Setup)	31

10.10 肿瘤位置的监测	31

10.11 分次内运动管理（Intrafraction Motion Management）	31

10.12 安全核对（Time-out）	31

10.13 治疗中验证 (In-treatment Verification)	31

10.14 自适应装置	31

10.15 数据纪录、存档	31

10.16 疗效评估及随访	32

11 质量控制	32

11.1 人员质控	32

11.2 设备质控	32

11.2.1 日常质控	32

11.2.2 月度质控	33

11.2.3 年度质控	33

11.2.4 其他设备质控	33

11.3 流程质控	33

11.3.1 量化	33

11.3.2 细化	33

11.3.3 专业化	33

11.3.4 最优化	33

11.3.5 信息化	34

12 附录	34

附录 1：危及器官限量建议	34

附录 2：累计 EQD2Gy 剂量的目标参考值（密西根大学）	35

13 参考文献	37

引言

随着放疗技术的快速发展，放疗新技术不断涌现，骨转移瘤立体定向放疗技术相对复杂，放疗临床面临前所未有的挑战。一方面，传统放疗技术在提高肿瘤剂量方面存在局限，难以满足肿瘤控制需求；另一方面，不同医疗机构在骨转移瘤立体定向放疗靶区勾画、剂量分割及质量控制标准上存在差异，导致立体定向放射治疗缺乏可比性，影响临床决策的科学性与一致性。此外，伴随个体化医疗、立体定向放射外科治疗等理念的普及，对保障放疗安全、优化治疗效果的关键环节，亟需统一规范骨转移瘤立体定向放疗的通用要求，以提升放射治疗质量与效果。

本要求旨在建立一套覆盖骨转移瘤立体定向放疗全流程的标准化体系，包括靶区、剂量及质量控制等环节。通过明确技术参数、操作规范与评价标准，推动骨转移瘤立体定向放疗技术的规范化与同质化，降低治疗风险，为临床治疗和临床研究提供可靠数据支撑。其意义不仅在于提升医疗质量，减少放疗安全隐患，更有助于推动放疗学科发展，促进产学研医深度融合，增强我国在临床放疗领域的国际话语权。

本通用要求编制过程遵循 “科学性、实用性、前瞻性” 原则，联合临床医疗机构、科研院所及企业专家，结合国内外最新骨转移瘤立体定向放疗研究成果与行业实践，系统梳理骨转移瘤立体定向放疗中的共性问题与技术瓶颈。通过文献调研、专家论证及多中心验证，综合考虑不同医院的特点与适用场景，形成涵盖骨转移瘤立体定向放疗全流程的完整框架。同时，充分借鉴国际标准及相关指南，确保本要求与国际接轨，满足我国临床骨转移瘤立体定向放疗的本土化需求。

该要求适用于各级医疗机构肿瘤科、放疗科，可指导放疗中心临床工作，助力精准医疗与骨转移瘤立体定向放疗临床转化，最终实现优化立体定向放射治疗方案、保障患者放疗安全的目标。

前言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件参考《国家标准管理办法》《计量法》。

本标准主要起草单位：武汉市放疗质控中心（武汉市第五医院）、广州医科大学附属肿瘤医院、山东省肿瘤医院、天津肿瘤医院、复旦大学上海中山医院、上海长海医院、首都医科大学天坛医院、北京医院、中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院、温州医科大学附属一院、青岛市肿瘤医院、开封市肿瘤医院。

参加起草单位：北京大学第三医院、中山大学肿瘤医院、四川省肿瘤医院、复旦大学肿瘤医院、北京大学第一医院、重庆大学肿瘤医院、福建省肿瘤医院、兰州大学、武汉大学人民医院、河南省肿瘤医院、四川大学华西医院、郑州大学第一附属医院、复旦大学附属中山医院、枣庄市肿瘤医院、广州医科大学肿瘤医院、南方医科大学中西结合医院、暨南大学华侨医院、中山大学第一医院、华中科技大学同济医学院同济医院、广西医科大学肿瘤医院、大连市中心医院等。

指导专家：于金明 马骏 徐国镇 胡逸民 申文江 李晔雄 郎锦义 王俊杰 李宝生 张福泉 高献书 吴永忠 王 平 杨道科 陈传本 潘力

起草人：龙志雄 郑荣辉 孔凤鸣 邢力刚 曾昭冲 陈一兴 袁智勇 张火俊 孙时斌 张宗春 李莎 廖志伟

参与起草人：康静波 陈佳艺 朱小东 席许平 陈念永 钟军 王颖 郑颖娟 田野 何侠 程光惠 尹勇 黄晓延 柏森 赵路军 毛凯 阮长利 魏夏平 李振江 王惠 黄颖 刘艳屏 张江洲 万欢 曲宝林 黄润生 梁军潮 潘绵顺 郁志龙 邵秋菊 林宇 于德全 谢启超 张烨 刘原照 李建成 曹永珍 单国用 王恩敏 麦海强 赵充 韩非 袁娅维 任娟 白书衡 申良方 黎建绪 申戈 王峰 罗勇 吴开良 袁双虎 李建军 周伟 陶丹 杨镇洲 宋启斌 付振明 姚毅 葛红 贺春雨 徐向英 刘林林 李光 王维虎 黄慧 梁世雄 吴君心 钟亚华 袁响林 杨坤禹 李贵林 陈永顺 徐本华 张利伟 陈卫东 张涛 张罗生 马茗微 李洪振 王铁君 章真 陈锦飞 王若雨 朱广迎 朱健 黄伟 张秋宁 胡钦勇 李黎波 戈伟 聂大红 王奕鸣 赵仁 吴登斌 万海涛 李建雄 胡克 李险峰 王桂华 王宗烨 张盛 褚倩 张明生 翟传岭

骨转移是晚期恶性肿瘤最常见的并发症之一，在乳腺癌、前列腺癌及肺癌等实体瘤中的发生率高达 65%-75%，且常伴随骨痛、病理性骨折和脊髓压迫等严重骨相关事件（SREs），显著降低患者生存质量并缩短生存期。放射治疗是一种有效控制骨转移引起的疼痛的方法。近年来的研究表明，由于立体定向放射治疗（Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT）及影像引导放疗（Image-Guided Radiation Therapy, IGRT）等精准技术的发展，高剂量、少分次的放疗模式逐渐应用于脊柱及非脊柱骨转移的临床治疗中，显著提高了局部控制率并降低再治疗需求。SBRT 对体能状态良好、无手术指征的患者可替代常规姑息放疗，成为症状性骨转移的重要治疗选择。

骨转移瘤立体定向放疗使医师能够以每次高剂量照射来控制疼痛，同时减少副作用和可能的再次放疗，从而改善患者的生活质量。在无症状的寡转移或寡进展患者中，此种治疗模式可以改善患者的无进展生存期或总生存期 [1]。

1 范围

本文件规定了骨转移瘤 SBRT 的治疗要求。

本文件适用于癌症患者骨转移灶的 SBRT。

本文件的制定旨在：使从事肿瘤放射治疗的临床医生了解 SBRT 在骨转移瘤治疗中的价值；指导临床医生正确开展骨转移瘤 SBRT；阐明骨转移瘤 SBRT 的适应症、实施流程及注意事项；规范 SBRT 技术的应用，以提升骨转移瘤的控制效果、缓解骨相关事件、改善患者生活质量，使更多患者获益。

本文件的制定主要基于现有的系统评价研究结果和骨转移瘤放疗专家的共识观点。

2 规范性引用文件

下列文件对本标准的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GBZ/T 149 医学放射工作人员的卫生防护培训规范

- ISBN 978-7-5742-0908-4 中国肿瘤整合诊治技术指南（CACA）

- NCC/T-RT 009-2023 肿瘤放射治疗质量安全评价标准指南

- AAPM TG40 放射肿瘤学全面质量保证（Comprehensive Quality Assurance for Radiation Oncology）

- AAPM TG76 放射肿瘤学中呼吸运动管理（The Management of Respiratory Motion in Radiation Oncology）

- ICRU 第 50 号报告 光子束治疗的处方、记录和报告（Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy）

- ICRU 第 62 号报告 光子束治疗的处方、记录和报告 ——ICRU 第 50 号报告补充（Prescribing, Recording, and Reporting Photon Beam Therapy (Supplement to ICRU Report 50）

- ICRU 第 83 号报告 调强放射治疗的处方、记录和报告（Prescribing, Recording, and Reporting of Intensity-Modulated Radiotherapy）

- T/SBIAORG 0001-2024 体部立体定向放射治疗呼吸门控技术运动管理团体标准

3 术语和定义

3.1 骨转移瘤立体定向放疗（Stereotactic Body Radiotherapy, SBRT）

在影像引导（如锥形束 CT/CBCT）和个体化精密固定下，利用治疗计划系统和立体定向技术，将高剂量射线高度聚焦于骨转移靶区。其核心在于形成靶区内的高生物学效应剂量分布和靶区外（特别是临近脊髓、神经根、重要脏器等危险器官）剂量的快速跌落（陡峭剂量梯度），从而实现高精度、低分次（通常 1-5 次）的局部控制治疗目标。

3.2 立体定向消融放射治疗（Stereotactic Ablative Radiotherapy, SABR）

由美国放射肿瘤学会定义，指针对骨转移瘤进行的高剂量、影像引导、超低分次（通常 1-3 次）骨转移瘤立体定向放疗模式。SABR 旨在通过消融性剂量精确摧毁靶区，其特点包括：严格依赖影像引导和立体定位技术（如肿瘤追踪或六维校正）、高度适形的剂量分布、靶区边缘极其陡峭的剂量梯度，以及旨在最大限度保护邻近高危结构（如脊髓）的技术实施。在骨转移瘤中，SABR 尤其适用于寡转移灶或需要快速缓解疼痛 / 控制进展的病灶 [2]。

4 缩略语

- 立体定向放疗（Stereotactic Body Radiotherapy, SBRT）

- 立体定向放射外科（stereotaxic radiosurgery，SRS）

- 多叶光栅系统（Multi-leave collimators，MLC）

- 美国放射肿瘤学会（American Society for Radiation Oncology，ASTRO）

- 椎体压缩骨折（Vertebral Compression Fracture，VCF）

- 影像引导放疗（Image-Guided Radiation Therapy, IGRT）

- 大体肿瘤体积（Gross Tumor Volume, GTV）

- 临床靶区（Clinical Target Volume, CTV）

- 计划靶体积（Planning Target Volume, PTV）

- 危及器官（Organs at Risk, OAR）

- 正常组织并发症概率（Normal Tissue Complication Probability, NTCP）

- 合理最低剂量（As Low As Reasonably Achievable, ALARA）

5 基本要求（医疗机构、设备、配套设施）

5.1 医疗机构基本要求

a) 开展立体定向放射治疗技术应当与其功能、任务和技术能力相适应；

b) 具有卫生健康行政部门核准登记的外科、肿瘤内科、放射治疗科、病理科及医学影像科等相关诊疗科目，具备肿瘤综合诊治能力；

c) 放射治疗科应具有 3 年以上的调强放射治疗技术（Intensity modulated radiotherapy，IMRT）治疗肿瘤的经验，多模态影像引导放射治疗 3 年以上；配备有 4DCT 模拟定位机、带多叶光栅的图像引导直线加速器、逆向放射治疗计划系统、配套完整的质量保证和质量控制设备等；按照国家卫生健康行政部门相关设备配置要求，规范配备立体定向放射治疗系统设备；

d) 新建医疗机构开展立体定向放射治疗，机构应当为集医疗、教育、科研为一体的综合医疗机构或肿瘤专科医疗机构，并符合相应人员和设备的具体要求；

e) 常规开展质量保证和质量控制；

f) 具有《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》等相关资质证明文件；《辐射安全许可证》的申办按生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求执行；

g) 具备先进的网络系统，支持 5G 及以上先进通讯信息技术在立体定向放射治疗中的应用。

5.2 设备要求

5.2.1 CT 模拟定位系统

- 具备无阻隔平板床面和大孔径扫描，最薄扫描层厚度≤2mm；射波刀放疗技术定位扫描时，扫描层厚可设置为 1-2mm，重建层厚可要求至 1mm；

- 具备 4D-CT 功能，了解肿瘤的动态轨迹；

- 配备图像质量检测模体和电子密度转换模体等相应的质控工具 [35,36]；

- 网络兼容性方面，优选能无缝集成到现有放疗信息系统中的扫描设备，同时保持对未来技术进步的开放性。

5.2.2 治疗计划系统

须遵循美国医学物理师学会（TG53）、国际原子能机构（TRS430）以及我国相关行业标准（如 YY/T 0789-2010、YY 0832.2-2015 和 YY0832.1-2011）的系列标准，核心功能包括：

- 多模态影像融合（4D-CT/MRI/PET-CT）；

- 高清晰度、高精度的三维重建能力，保证长度、面积、体积和空间坐标位置等测量的准确性；

- 具备精确计算小射野剂量分布的能力；

- 内置高精度的组织不均一性校正算法，准确反映体内射线剂量衰减和散射效应，优化剂量分布；

- 采用细密剂量计算网格，提升剂量计算精度及可靠性，特别是涉及复杂剂量梯度时。

5.2.3 放射治疗设备

- 亚毫米级的等中心定位精度和多叶光栅系统（MLC）定位精度；

- 高分辨率 MLC：配备窄叶片（宽度≤5mm），提高剂量塑造能力；

- 图像引导与运动管理技术：集成实时影像监控与自动跟踪装置，有效补偿呼吸等运动引起的靶区移动，确保剂量的准确投递；

- 必须配备 CBCT 或 EPID 图像引导技术；胸部肿瘤呼吸运动影响较大，尽量配备呼吸控制技术，有条件单位宜开展 4D 技术；无 4D 和呼吸控制设备的单位，必须使用腹压板或气囊压迫，减少呼吸动度。

5.3 配套设施要求

a) 配备放疗专用 CT 模拟定位机；

b) 配备 CT、MR、PET/CT 等影像诊断设备；

c) 配备立体定向放射外科（SRS）/ 立体定向体部放射治疗（SBRT）的直线加速器；

d) 配备骨转移瘤立体定向放疗相应的物理质控设备；

e) 具有相应的放疗计划系统和信息管理系统；

f) 符合卫生健康和生态环境部门要求，具有电磁与辐射防护设施场地。

6 人员要求

6.1 人员资质

放射治疗人员资质和培训要求按照《加速器放射治疗技术临床应用管理规范（2022 年版）》规定执行。

6.1.1 放射治疗医师

- 取得《医师执业证书》，执业范围是医学影像和放射治疗专业；

- 至少 3 名以上具有超过 3 年 IMRT 工作经验且具备副主任医师及以上专业技术职务任职资格者（头颈部、胸部、腹部、盆腔等各专业至少 1 人）；

- 在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，具备开展立体定向放射治疗技术能力。

6.1.2 医学物理师

- 取得《全国医用设备使用人员业务能力考评成绩合格证明》（LA、（X 刀、γ 刀）物理师）；

- 至少 2 名 10 年以上工作经验的医学物理师，且至少 3 人具有副高（或相当职称）及以上专业技术职务任职资格；

- 在境外专门培训机构或国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构完成立体定向放射治疗物理技术相关专业系统培训，满足开展立体定向放射治疗技术临床应用所需的相关条件。

6.1.3 放射治疗技师

经国内省级卫生健康行政部门备案的培训机构进行立体定向放射治疗技术相关专业系统培训，满足开展立体定向放射治疗技术临床应用所需的相关条件。

6.1.4 护士

数量与开展服务相匹配。

6.1.5 医学工程师

具备相应技术实力的设备维护、辐射防护工程师保障人员，其中配置骨转移瘤立体定向放疗设备的不少于 1 名。

6.1.6 核安全工程师

依据生态环境部颁发的《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，辐射安全关键岗位可由获得相应资质的其他岗位人员兼任。

6.2 人员职责

严格遵守立体定向放射治疗技术操作规范和诊疗指南，严格掌握立体定向放射治疗技术的适应证和禁忌证，开展多学科综合治疗和以循证医学为基础的肿瘤诊断和治疗。依据美国放射肿瘤学会（ASTRO）要求，医务人员总体职责包括但不限于：

6.2.1 放疗医师职责

负责患者的整体治疗方案制定，监督治疗过程，与其他团队成员紧密合作确保治疗计划顺利实施；参与质量保证流程（如审批立体定向放射治疗评估报告）；评估治疗效果，处理患者并发症及治疗后随访监测。

6.2.2 医学物理师职责

负责设备验收测试、质量保证、质量控制，以及治疗计划的设计和优化；确保放射治疗剂量分布的准确性和安全性，协助放疗医师制定治疗方案。

6.2.3 医学剂量师职责

确保放射治疗计划系统中患者三维影像数据的正确方位校准；在放疗医师和医学物理师的指导下，设计并生成治疗计划，编制实施骨转移瘤立体定向放疗治疗计划所需的所有技术文档；参与首次治疗，必要时协助后续治疗的验证工作。

6.2.4 放疗技师职责

负责放射治疗实施，协助患者定位和固定；实施骨转移瘤立体定向放疗治疗计划，定期获取验证图像供放疗医生审查；定期评估固定装置的稳定性及重复性，发现不一致情况立即向放疗医师和医学物理师报告，保证治疗的精确性。

6.2.5 放疗护士职责

负责患者的护理工作，包括治疗前后的准备和护理；监测患者的身体状况，提供必要的心理支持和健康教育。

6.2.6 放疗工程师职责

负责放疗设备的维护、维修。

6.3 培训要求

6.3.1 医师培训要求

a) 具有执业范围为医学影像和放射治疗专业的《医师执业证书》，具有主治医师及以上专业技术职务任职资格；

b) 接受系统培训并考核合格；

c) 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定的培训要求；

d) 从事临床工作满 15 年，具有主任医师专业技术职务任职资格，开展立体定向放射治疗技术临床应用不少于 1000 例，未发生严重不良事件的，可免于培训。

6.3.2 医学物理师培训要求

a) 取得《直线加速器物理师上岗证》；

b) 接受系统培训并考核合格；

c) 经省级卫生健康行政部门备案的培训基地考核合格后，可视为达到规定的培训要求；

d) 从事医学物理师工作满 5 年，具有高级专业技术职务任职资格，近 5 年独立制定立体定向放射治疗计划不少于 100 例，可免于培训。

7 SBRT 治疗的适应症

放射治疗能够减轻或消除症状、改善生活质量，预防病理性骨折、缓解脊髓压迫症状。经药物治疗后仍无法缓解的顽固性疼痛，以及椎体不稳、即将发生病理性骨折和脊髓压迫症的患者可以考虑放疗。针对病灶局限、数目较少的骨转移患者，SBRT 可改善骨转移病灶的局部控制情况，目前研究显示 SBRT 对于骨转移灶有较好的局部控制率 [3]。在脊柱转移脊髓压迫患者中，SBRT 可以通过快速减少肿瘤负担，从而缓解脊髓受压的症状 [4]。同时，SBRT 比手术更为温和和无创，可以避免手术带来的风险和并发症，对于一些手术难度较大或不适合手术的患者，SBRT 也是一种可行的治疗选择。

表 1 SBRT 治疗的适应证

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 根治性治疗目的（旨在完全根治肿瘤） | - | - |
| 1.1 适用于寡转移状态 (≤5 处转移灶） | - | 2A |
| 1.2 患者预期寿命≥6 个月 | - | 2B |
| 1.3 患者体能状态（PS）评分≤2 | - | 2B |
| 1.4 适用于异时性寡转移病灶（SBRT 治疗同时发生的或诱发的寡转移病灶应限于临床试验） | - | 3 |
| 2 脊柱骨转移专项适应证 | - | - |
| 2.1 肿瘤区 (GTV) 最大直径≤5cm | - | 1B |
| 2.2 同时治疗的椎骨不超过 2 个连续椎体 | - | 2B |
| 2.3 必须使用脊髓 MRI 及 Bilsky 硬膜外分级系统评估 GTV 与脊髓的距离；对于 Bilsky 评分 1c-3 或 GTV 与脊髓距离不足以产生足够剂量下降（通常 < 2-3mm）者，可考虑在 SBRT 前行脊髓分离手术（切除肿瘤硬膜外部分，保留重要椎体结构） | - | 2B |
| 2.4 必须在 SBRT 治疗前使用脊柱不稳定肿瘤评分系统（SINS）评估每个目标椎体的机械不稳定性；若 SINS 评分 > 7，需咨询神经外科医生讨论脊柱稳定性干预（如后凸成形术、椎体骨合成术） | - | 2B |
| 3 非脊柱骨转移专项适应证 | - | - |
| 3.1 肿瘤区 (GTV) 最大直径≤5cm | - | 2A |
| 3.2 必须使用 Mirels 评分系统评估 SBRT 后骨折风险，并在 CT 扫描中测量皮质浸润程度；当 Mirels 评分≥9 和 / 或周围皮质浸润≥30% 时，需咨询骨科医生讨论骨稳定性手术（如骨合成术） | - | 2A |
| 3.3 非脊柱骨成骨固定术后不建议行 SBRT 治疗（因存在潜在的肿瘤细胞从管状骨髓腔扩散的风险） | - | 3 |

8 图像引导技术

图像引导 (IGRT) 指使用正交 x 射线、CT 扫描、光学引导和 / 或 MRI 引导来确认照射前患者的正确体位。该技术可利用先进的成像技术在患者放疗前、中、后获取图像，然后将这些图像与定位 CT 图像或数字重建图像（DRR）进行配准和融合，以获取两者之间的差异。通过放射治疗床的移动、旋转、呼吸门控等方式，可使放射治疗的位置与定位图像完全一致，从而提高放疗的精度。在实际应用中，IGRT 可采用骨性标记、软组织和解剖区域配准等多种方法分析患者体位误差，不同的配准方法适用于不同的患者情况，可提高分析精度，减少患者在配准过程中的等待时间。IGRT 技术在骨转移 SBRT 放射治疗中应用广泛，其优势也在其他放疗领域得到了充分体现 [16]。

表 2 图像引导放疗 (IGRT) 建议

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 通用要求（脊柱及非脊柱骨转移） | - | - |
| 1.1 每次治疗必须采用带在线矫正的 IGRT 技术 | 1A | - |
| 1.2 位移 > 1mm 或旋转 > 1° 时必须移床校正 | 2A | - |
| 1.3 每次放疗前必须采用千伏级锥形束 CT（kV-CBCT）进行初始校正 | 2B | - |
| 1.4 正交 kV 图像仅允许用于：・Cyberknife© 图像跟踪系统・Exatrac© 系统 | 2B | - |
| 1.5 共面计划摆位精度要求：・kV-CBCT 可作为金标准・Exactrac® 系统为可选项（Cyberknife© 系统除外） | 2B | - |
| 1.6 非共面计划摆位要求：・必须采用机载成像设备（如 Exactrac® 系统） | 2B | - |
| 1.7 移床后必须再次确认患者体位 | 2A | - |
| 1.8 治疗时长 < 2 分钟，不必进行分次内的患者体位的确认 | 3 | - |
| 1.9 治疗后 kV-CBCT 为可选项 | 3 | - |
| 2 脊柱骨转移专项要求 | - | - |
| 2.1 必须使用 6 维放疗床纠正各向位移 | 2B | - |

9 SBRT 靶区勾画及剂量

9.1 靶区勾画

9.1.1 通用定义

- GTV（大体肿瘤体积）：可使用 CT、MRI 或 PET-CT 定义肿瘤的总体积。单独在 CT 上勾画可能会低估肿瘤体积，MRI 的诊断敏感性比 CT 更高，可更好地识别骨转移范围；将 CT 图像和 MRI 图像融合有助于准确勾画肿瘤和脊髓，推荐使用 T1 加权 MRI（T2 序列的价值不清楚）± 其他可用成像检查共同确定 GTV [10]。

- CTV（临床靶区）：建议在 GTV 基础上外扩边界以涵盖潜在的亚临床病灶；GTV 基础上外扩≤5mm 的骨内边缘 ±≤5mm 的骨外边缘形成 CTV，对软组织癌和 / 或皮质骨有明显破坏的患者，应考虑包括骨外边缘；自然外扩的 CTV 必须手动修改，以避免照射 OAR 和未侵犯的关节腔，并考虑自然解剖障碍（如腹膜腔或胸膜）[11]。

- PTV（计划靶体积）：因不同机构运动管理技术、治疗平台、固定方法和处方剂量等方面存在差异，尚未提出明确建议；一般建议，PTV 应：1）在所有方向上将 CTV 扩大 2-5 毫米；2）根据硬膜外缘和相邻的重要结构调整 PTV，前提是确保 GTV 和 CTV 都包含在 PTV 之内。

9.1.2 脊柱骨转移 SBRT 靶区勾画

表 3 脊柱骨转移 SBRT 靶区勾画

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 命名规范：所有靶区（GTV，CTV，PTV）和危及器官（OAR）的命名应严格遵循 ICRU-50、ICRU-62 和 AAPM TG-263 指南 | 2A | - |
| 2 GTV 定义：GTV 定义为肉眼可见的肿瘤范围，基于计划 CT 扫描和诊断性影像（MRI±PET-CT）综合评估确定；GTV 必须包含硬膜外和椎旁肿瘤成分 | 2A | - |
| 3 CTV 定义：CTV 定义为 GTV 加上显微镜下存在侵犯风险的相关椎骨解剖区域；CTV 勾画可参考椎体和骶骨转移灶的专门 SBRT 勾画指南 | 2A | - |
| 4 CTV 形状避免：CTV 应覆盖显微镜下浸润风险区域，不建议勾画仅围绕 GTV 外缘的 "环状"（或 "甜甜圈" 形）CTV | 2B | - |
| 5 术后靶区定义：对于接受过减压手术的患者：GTV 定义为术后残留的肉眼可见病变；CTV 需包含该残留 GTV、术前影像显示的骨性病变和硬膜外病变范围、以及显微镜下存在侵犯风险的相邻椎体节段 | 2B | - |
| 6 影像融合辅助：强烈建议将术前 MRI 与术后定位 CT 进行图像配准融合，以辅助术后患者 CTV 的准确勾画 | 2B | - |
| 7 计划靶区（PTV）定义：PTV 定义为 CTV 加上计划专用的摆位和分次内不确定性外扩边界；通常该边界范围在 1-2mm（具体数值取决于各中心的质控标准） | 2A | - |
| 8 受限计划靶区（PTV!）创建与应用：当 PTV 与关键危及器官（特别是椎管 / 脊髓）重叠时，应创建 "受限计划靶区"（标记为 PTV!）；PTV! 定义为 PTV 减去椎管内容物（和 / 或该危及器官的规划风险体积 PRV）后的体积；批准治疗计划时，必须确保计划靶区（PTV）得到充分覆盖 | 3 | - |

9.1.3 非脊椎骨转移 SBRT 靶区勾画

表 4 非脊椎骨转移 SBRT 靶区勾画

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 命名规范：所有靶区（GTV，CTV，PTV）和危及器官（OAR）的命名应严格遵循 ICRU-50、ICRU-62 和 AAPM TG-263 指南 | 2A | - |
| 2 GTV 定义：GTV 定义为肉眼可见的肿瘤范围，基于计划 CT 扫描和诊断性影像（MRI±PET）综合评估确定；GTV 必须包含骨外和骨髓肿瘤外扩部分 | 2A | - |
| 3 移动靶区处理：对于移动靶区，ITV 定义为 4D-CT 中不同时序的所有 GTV 的总和 | 2A | - |
| 4 CTV 定义：CTV 定义为 GTV（或 ITV）加上 3-5mm 的外扩边界 | 2A | - |
| 5 CTV 修正原则：CTV 必须手动修正以保持其在皮质骨内（除非肿瘤已扩散到周围软组织） | 2B | - |
| 6 计划靶区（PTV）定义：PTV 定义为 CTV 加上 3-5mm 的外扩边界（具体数值取决于各中心的质控标准） | 2B | - |

9.2 SBRT 剂量

不同研究处方剂量变化很大，包括 15-24Gy / 单次到 24-50Gy/3-5 次的多个剂量方案，目前尚无确定最佳方案 [12-13]。剂量 / 分割方案可能受到多种因素的影响，包括：1）中度至重度皮层侵蚀≥30％（提示高骨折风险）；2）骨外受累情况；3）肿瘤体积或肿块（直径 7cm 或更大）；4）负重骨中的病变；5）肿瘤病理组织学；6）正常组织限量（首选保护重要器官）；7）是否曾接受放射治疗（SBRT 或 EBRT）。若病灶之前接受 SBRT 或 EBRT 治疗（治疗间隔 > 3 个月）、或负重骨病变、或中度至重度 (≥30％）骨皮质侵蚀，则应考虑降低剂量强度（即更多分数，单次剂量更低）；若存在放射抗性转移组织（如结肠癌、肾癌、黑色素瘤和肉瘤），或者有肿块或骨外受累，则应提高剂量强度。考虑到椎体压缩性骨折风险和治疗体积，非常大的肿瘤可能需要 4-5 个分次。单次 15-24Gy 照射是有效的，但可能会导致副作用增加，如椎体压缩性骨折、疼痛爆发和脊髓病变 [14]。分次剂量和分次方案的最终确定取决于各治疗中心的经验。

9.2.1 脊柱骨转移的 SBRT 治疗模式推荐（按优先级排列）

- 30Gy/3F (10Gy/F)

- 27Gy/3F (9Gy/F)

- 35Gy/5F (7Gy/F)

- 30Gy/5F (6Gy/F)

- 50Gy/10F (5Gy/F)

注：脊柱骨转移 SBRT 治疗通常应间隔一天进行；在完成脊柱减压手术后，推荐采用前述相同的多分次处方方案；对于由放射抵抗性肿瘤（如肾癌、前列腺癌）所致的脊柱骨转移，可采用单次超高剂量 24Gy 的治疗方案 [15]。

9.2.2 非脊柱骨转移的 SBRT 治疗模式推荐（按优先级排列）

- 30Gy/3F (10Gy/F)

- 27Gy/3F (9Gy/F)

- 35Gy/5F (7Gy/F)

- 30Gy/5F (6Gy/F)

- 50Gy/10F (5Gy/F)

注：治疗间隔一天，也可选择每天进行治疗，但需确保两个分次之间间隔 24 小时。

9.2.3 剂量相关要求

表 5 骨转移 SBRT 的剂量

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 通用要求（适用于脊柱及非脊柱骨转移） | - | - |
| 1.1 处方剂量定义的剂量应覆盖理想情况下≥95% 的 PTV 体积 | 2A | - |
| 1.2 治疗计划应允许 PTV 内存在显著的剂量异质性，可接受剂量热点（>107% 处方剂量） | 2A | - |
| 1.3 PTV 内的最大剂量可达到处方剂量的 140% | 2A | - |
| 1.4 剂量报告必须遵守 ICRU-91 指南，至少包含：处方剂量、单次剂量与总次数、PTV（脊柱）/PTV/CTV/GTV 体积、PTV（脊柱）/PTV/CTV/GTV 的 D98%、D95%、D50%、D2%（以处方剂量百分比表示） | 2A | - |
| 2 脊柱骨转移专项要求 | - | - |
| 2.1 可使用同步瘤床加量技术（SIB）提升 GTV 内的剂量 | 2B | - |
| 2.2 PTV 目标剂量要求：≥95% PTV 接受≥100% 的处方剂量 | 2B | - |
| 2.3 为满足危及器官（OARs）剂量限制要求时，可适当降低 PTV 目标剂量至：≥90% PTV 接受≥100% 的处方剂量；同时必须满足：≥98% GTV 接受≥21Gy/3 次或≥23Gy/5 次，必要时可 50Gy/10 次 | 3 | - |
| 2.4 对于来源于肾细胞癌（放射抵抗性）的脊柱转移灶：≥98% GTV 的剂量应满足：单次治疗≥18Gy，3 次治疗≥24Gy，5 次治疗≥30Gy，必要时可 50Gy/10 次 | 2B | - |
| 3 非脊柱骨转移专项要求 | - | - |
| 3.1 PTV 目标剂量要求：≥95% PTV 接受≥100% 的处方剂量 | 2B | - |
| 3.2 由于 GTV 通常紧邻 PTV（扩展范围小），不应降低非脊柱骨转移的 PTV 目标剂量 | 3 | - |

9.3 SBRT 的危及器官的限量

OAR 剂量限制是 SBRT 治疗计划的重要方面。许多 OAR 的剂量限制的证据有限，为了标准化协议和相关的放射治疗计划，建议采用国际指南关于多种常见 SBRT 分数的正常组织剂量限制的共识。

表 6 危及器官勾画建议

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 国际指南遵循：根据国际指南，勾画危及器官 | 2A | - |
| 2 神经系统危及器官勾画：基于轴位 T2 加权 MRI 序列，在 CT 上勾画脑干、脊髓、马尾和神经丛等神经系统危及器官 | 2A | - |
| 3 神经系统 PRV 要求：必须在神经系统危及器官周围外放边界生成危险器官计划体积 (PRV)；PRV 必须受到剂量限制 | 2A | - |
| 4 食管 PRV 处理：食管是可能与 PTV 紧邻的连续 OAR，因此，应在食管周围外放边界生成 PRV，并对 PRV 予剂量限制 | 2B | - |
| 5 PRV 边界生成规则：根据 CTV 到 PTV 的相同外放边界生成 PRV | 2B | - |
| 6 硬膜鞘替代规则：在 MRI 评估下，硬膜鞘可以用作脊髓 PRV 或马尾 PRV 的替代物 | 2B | - |
| 7 髓管替代规则：在极少数情况下，当患者存在 MRI 禁忌症，且 GTV 未触及髓管边缘的情况下，才考虑将髓管（根据定位 CT）作为脊髓 PRV 或马尾 PRV 的替代物 | 2B | - |
| 8 非神经系统 PRV 规定：除神经系统和食管之外，其余危险器官未强制规定 PRV | 2B | - |
| 9 特殊神经根处理：若肱神经或骶神经丛的神经根从椎间孔穿出并穿过 PTV，可以将这些神经根单独划分为一个保护区域；避免其在该区域接受高峰值剂量（计划 Dmax），同时不影响 PTV 的充分覆盖（不降低治疗强度） | 3 | - |

9.4 SBRT 毒性反应控制

骨转移放疗副作用主要取决于受照组织。非脊柱骨 SBRT 常见急性反应包括皮肤红斑和腰背部胃肠道反应；颈胸部放疗可能导致张口困难、吞咽痛及黏膜炎；脊柱 SBRT 则以食管炎、支气管炎、暂时性脊神经根炎等为主，多为自限性。

疼痛反弹（Pain Flare）是指放疗后短时间内疼痛暂时增加的现象 [17]。McDonald 等人发现外照射 EBRT 的疼痛加剧发生率在 2%-44% 之间，而 SBRT 的疼痛加剧发生率则为 20%-68%，通常在 1-3 天内消退 [18]。为控制疼痛反弹，可予扑热息痛或地塞米松对症处理。放疗后疼痛复发多呈自限性，部分与疾病进展相关；若初始镇痛不佳或疼痛复发，建议再程骨转移瘤立体定向放疗。

椎体压缩骨折（VCF）风险与高剂量放疗削弱骨质有关。危险因素包括：高剂量、既往 VCF、溶骨性病变程度、胸椎受累、SINS>8、Bilsky>0、年龄 > 55 岁、女性及肺癌转移（高于前列腺癌转移）[19-20]。单次放疗后再放疗 VCF 发生率高于分次放疗。

放射性脊髓病是脊柱 SBRT 的重要迟发并发症。相比常规放疗，SBRT 的剂量梯度更陡峭，可能导致小体积脊髓接受更高剂量。常规放疗 45Gy (2Gy/d) 时发生率 < 0.5%，而 SBRT 相关报道较少。RTOG97-14 研究显示，单次 8Gy 或 30Gy/10F 照射椎体转移瘤时，放射性脊髓炎发生率均为 0.4%，证实单次 8-10Gy 对脊髓是安全的 [21]。

对于脊髓再次照射的患者，放射性脊髓炎的发生率取决于前后两次放疗的等效生物剂量（BED）之和。Nieder 等研究发现，脊髓累积 BED＜135.5Gy（两次放疗）或单次 BED＜98Gy，两次放疗间隔大于 6 个月的患者放射性脊髓炎发生率较低 [22]。Sahgal 等研究结果显示，脊髓点剂量 BED<20-25Gy（a/β=2），两次间隔大于 5 个月，累积 BED<70Gy 的患者未出现放射性脊髓病 [23]。

表 7 骨转移 SBRT 毒性反应及管理建议

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 急性毒性反应（通用） | - | - |
| 1.1 非脊柱骨 SBRT：关注皮肤红斑、腰背部胃肠道反应 | 3 | - |
| 1.2 颈胸部骨 SBRT：关注张口困难、吞咽痛、吞咽困难、局部黏膜炎 | 3 | - |
| 1.3 脊柱 SBRT：关注食管炎、支气管炎、腹泻、短暂性脊神经根炎、感觉异常 | 3 | - |
| 2 疼痛反弹（Pain Flare） | - | - |
| 2.1 推荐使用扑热息痛和 / 或地塞米松预防或控制疼痛反弹 | 3 | - |
| 2.2 初始疼痛缓解不足、无缓解或复发者，可考虑再次放疗 | 3 | - |
| 3 脊柱相关并发症 | - | - |
| 3.1 椎体压缩性骨折 (VCF) | - | - |
| 3.1.1 单次 SBRT 方案较分次方案 VCF 发生率更高 | 2B | - |
| 3.2 放射性脊髓病 | - | - |
| 3.2.1 需通过精确摆位和 IGRT 严格控制脊髓受量 | 2B | - |
| 3.2.2 初次照射脊髓点剂量 BED<45 Gy (α/β=2) 时，风险极低 | 3 | - |
| 3.2.3 初次放疗患者，单次照射 8-10 Gy 脊髓耐受性良好 | 3 | - |
| 3.3 再次放疗患者的脊髓风险 | - | - |
| 3.3.1 风险取决于两次放疗脊髓累积 BED 值 | 2B | - |
| 3.3.2 间隔 > 6 月，且 BED 之和 < 135.5 Gy (α/β=2）时风险低 | 3 | - |
| 3.3.3 间隔 > 5 月，且 BED<70 Gy (α/β=2）时风险低 | 3 | - |
| 3.3.4 再次照射前必须谨慎评估前次脊髓剂量 | 2B | - |

10 治疗流程

治疗前需经肿瘤多学科讨论，根据适应症选择合适病例。

10.1 体位固定

- 采用双手上举，头颈部使用个性化枕垫固定，膝关节处放置支撑垫减少体位移动；

- 患者体位固定需使用真空负压袋或体膜进行严格固定，每次固定后需评估其重复性；

- 建议使用个性化立体定向固定系统以确保患者定位的可重复性和舒适度；

- 根据靶病灶的位置，单独或组合使用以下固定元素：热塑性面罩、Brainlab® 无框面罩、热塑性腰带、真空床垫和腹部压缩器；每个中心应单独验证其使用的固定系统；

- Owen 等人建议使用颅骨热塑性面罩固定位于 T3 以上区域的非脊柱骨转移，使用 BodyFIX® 固定位于 T3 以下的非脊柱骨转移 [5]；

- 在肋骨和骨盆转移中，Erler 等人使用腹部压迫和真空袋或 BodyFIX®[6]；

- 为最大程度降低 SBRT 治疗四肢部位病变时的肢体转动风险，应使用真空床垫或 Alpha Cradle 技术。

10.2 模拟定位

- 定位 CT 应包括靶病灶周围足够边缘且涵盖危及器官（OAR）；CT 图像扫描在靶病灶头脚方向尽量外扩 10cm，以覆盖潜在的治疗区域，使用 1-1.5mm 层厚；

- 为尽可能避免图像伪影，根据靶病灶及周围 OAR 的需要，选择是否静脉注射造影剂；

- 对于易受呼吸运动影响的病变（如肋骨或胸骨病变）以及病灶靠近受呼吸运动影响的 OAR 时，可考虑行 4D-CT 扫描；

- 为正确勾画靶区和 OAR，应将计划 CT 图像与其他可用的成像检查进行融合，MRI 是脊柱和脊髓疾病的首选检查方法 [7]；

- 若已行 PET/CT 成像进行癌症分期，可将其与计划 CT 图像融合。

表 8 SBRT 治疗的体位固定与影像学要求

| 推荐条目 | 推荐等级 | 证据等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 脊柱骨转移专项要求 | - | - |
| 1.1 无图像引导系统时，必须使用定制固定装置（平移误差≤1mm，旋转误差≤1°) | 2A | - |
| 1.2 体位固定要求：・T5 以上转移：手臂朝下，头颈肩热塑膜 + 个性化头膝支撑・T5 及以下转移：双臂上举 α 架 / 真空架 + 膝支撑・附加固定装置由医院自行决定 | 2B | - |
| 1.3 定位 CT 范围：PTV 上下至少 2 个椎体 | 2B | - |
| 1.4 计划制定：平扫 CT（层厚≤2mm） | 2B | - |
| 1.5 基于层厚≤3mm 的脊柱 MRI 设计计划，并包含以下序列：轴向 T2 序列（用于脊髓识别），T1 序列及钆增强 T1 序列（用于 GTV 精准定位） | 2B | - |
| 1.6 脊柱 MRI 扫描应在治疗前 3 周内采用定制固定装置完成扫描，并符合 SPINO 质量标准的技术规范要求 | 2B | - |
| 1.7 需先完成 CT/MRI 刚性配准（聚焦感兴趣区）校准，再行靶区勾画 | 2B | - |
| 2 非脊柱骨转移专项要求 | - | - |
| 2.1 必须采用适配靶区位置的定制固定装置 | 2B | - |
| 2.2 计划制定：平扫 CT（层厚≤2mm，禁用造影剂） | 2B | - |
| 2.3 定位 CT 范围：PTV 上下≥10cm 且包含整个受累骨 | 2A | - |
| 2.4 运动部位（如肋骨）需实施 4D-CT 扫描 | 2A | - |
| 2.5 计划 CT/MRI 配准时，允许使用≤3 月内诊断性 MRI（无需定制固定） | 3 | - |

10.3 靶区勾画及剂量处方

建议融合 CT、MRI、PET-CT 等影像，采用多模态影像融合技术，由资深医生精细勾画靶区和危及器官；医生勾画后，需经上级医生审核；资深医生根据病情兼顾疗效与安全给定靶区剂量及危及器官限制的剂量处方（详见第 9 章）。

10.4 计划设计 (plan design)

- 物理师根据医师处方优化立体定向放疗计划，达到医师处方的剂量雕刻要求，在确保正常组织安全的情况下，尽量提高肿瘤剂量；

- 剂量梯度优化：通过≤2mm³ 剂量网格实现 “刀锋” 般的剂量分布，即高度聚集的剂量峰和急剧递减的衰减区，确保 PTV 覆盖度 [48]；

- 射束参数规范：推荐 5-9 个非共面射野或容积旋转调强技术（VMAT），同时使用限光筒等技术，提升剂量适形度和梯度 [49]；

- 组织异质性校正：剂量计算需考虑组织不均匀性，特别是胃肠区域等敏感部位附近，以提高计划准确性；遵循 RTOG1112 等指南，确保剂量计算反映真实人体环境；

- 计划验证评估：通过剂量覆盖率、适形指数（CI）、梯度指数（GI）、R50%、D2cm 等评估计划有效性和安全性 [50]；要求≥95% PTV 接收处方剂量，≥99% PTV 接收 90% 处方剂量；CI 衡量剂量分布与靶区形状的契合度；GI 评估剂量跌落速率；R50% 为 V50% 与 PTV 体积比值；D2cm 反映剂量扩散程度；靶区内允许 110%-150% 处方剂量的 “热点”，但此热点仅限于 ITV 内且不导致不可逆损伤；

- 放疗计划必须在科室内部进行强制性的同行评议，由多位医生和物理师共同审核 DVH 图、剂量分布和危及器官限量；确保计划从 TPS 准确无误地传输到治疗记录与验证系统（R&V）和治疗机。

10.5 计划审核 (Plan Review)

放疗计划必须在科室内部进行强制性的同行评议，由经验丰富的上级医生和物理师共同审核 DVH 图、剂量分布和危及器官限量。

10.6 剂量验证

- 计划审核通过后，在放疗实施前需采用专用模体对放疗计划进行剂量验证；须在非患者特异性模体上完整执行整个治疗计划；

- 治疗前剂量验证必须使用第二套经过独立验证的计算软件或方法（如基于 Clarkson 积分算法的专用验证软件），对 TPS 计算的每个射野 / 弧的机器跳数（MU）进行独立复核，两者差异应在 ±3% 以内；

- 模体测量内容包括绝对点剂量（如用微型电离室测量）和相对剂量分布（如用二维探测器矩阵测量 Gamma 通过率）；通过标准：Gamma 分析（如 2%/2mm, 10% 阈值）的通过率通常要求 > 90-95%，点剂量差异必须 < 3%。

10.7 位置验证

- 如放疗计划中心点与定位点不同，剂量验证通过后需采用 CT 定位机或模拟定位机对计划中心点进行验证，误差超过 2mm 要查找原因，必要时重新定位；

- 如放疗计划中心点与定位点相同，可直接采用机载影像进行位置验证（如 CBCT）。

10.8 计划传输 (Plan Transfer)

确保计划从 TPS 准确无误地传输到治疗记录与验证系统（R&V）和治疗机。

10.9 首次治疗摆位 (Initial Setup)

- 采用六维床进行基于骨性标志和 / 或软组织匹配的精细校正（6 个自由度：3 平移 + 3 旋转）；

- 校正后，必须再次拍摄验证片或 CBCT，确认误差已修正到可接受范围（通常 < 1mm）；

- SRS/SBRT 每次治疗前都必须进行影像引导（如 CBCT）。

10.10 肿瘤位置的监测

- 胸式呼吸或腹式呼吸对肝的位置影响很大，须采用四维 CT（4DCT）进行模拟定位，并在治疗时尽量使用呼吸门控 (Gating) 或实时肿瘤追踪 (Real-time Tumor Tracking, 如 Synchrony) 技术；

- 无呼吸控制设备需采用腹压板等物理限制技术，尽量减少腹式呼吸运动范围。

10.11 分次内运动管理（Intrafraction Motion Management）

在治疗中可能需要进行中期 CBCT 扫描，以监测患者可能发生的移动（如咳嗽、肠蠕动）。

10.12 安全核对（Time-out）

在照射开始前，执行强制性的 “时间暂停”；治疗团队（至少两名人员）共同口头核对患者身份、治疗部位、计划名称、预设跳数、能量、门控参数等所有关键信息。

10.13 治疗中验证 (In-treatment Verification)

- 治疗中图像引导放疗 (IGRT)：治疗中器官位移需拍摄 KV-CBCT 或 MV-CT 等图像，与计划 CT 匹配，实时校正摆位误差；

- 实时监控 MLC 位置、机器跳数和呼吸运动轨迹等参数是否与计划一致。

10.14 自适应装置

靶区及体态变化较大时，有条件的单位可实施自适应放疗，每次治疗重新修订治疗计划，最大程度确保治疗精准，减少治疗失误。

10.15 数据纪录、存档

机器、治疗技术、部位、参数及剂量等放疗数据如实记录，经医生、物理师、技术员签字后，保存完好并电子化存档。

10.16 疗效评估及随访

- 患者治疗结束后 2-3 月复查影像评估近期疗效；随访频率、复查内容根据随访结果决定；

- 建议使用 RESIST1.1 标准评价近期疗效，CTCAE5.0 评估放疗期间和放疗后的毒性反应；

- 肺癌 SBRT 后建议第 1 次随访在放疗后 4~6 周评估急性毒性，后续随访为第 1 年每 3 个月 1 次，第 2 年每 3—6 个月 1 次，以后每年每 6 个月 1 次，至少随访 5 年，5 年后可每年复查一次；

- 用实体瘤临床疗效评价标准 RECIST1.1 评估肿瘤情况，复查项目通常包括：体格检查、肿瘤标志物及必要的影像学检查（如胸腹 CT、脑 MRI 等）及肺功能检查等。

11 质量控制

立体定向放射外科治疗（SBRT）的治疗流程中必须嵌入多重 “冗余” 核查机制，确保任何一个环节的单点错误都能被及时发现，保障呼吸控制及影像引导下的立体定向放射治疗质量。

11.1 人员质控

- 建立 “分层培训 + 持证上岗 + 持续考核” 的管理模式；

- 放疗科医师需具备肿瘤多学科诊疗思维，熟练掌握 SBRT 适应证筛选，能结合影像引导技术调整治疗方案；

- 物理师需通过放疗物理师资格认证，精通剂量计算算法（如蒙特卡洛算法）、计划优化技巧及放疗相关设备质控；

- 技师团队需接受专项操作培训，考核通过后方可独立执行治疗，内容涵盖直线加速器摆位精度（误差需≤1mm）、影像设备（如 CBCT）图像匹配流程等；

- 科室定期组织病例讨论会，分析质控偏差案例，开展外院专家质控督导，确保人员能力与技术发展同步。

11.2 设备质控

建立 “日常 + 月度 + 年度” 的三级质控体系，核心设备直线加速器的质控要求如下：

11.2.1 日常质控

- 激光定位灯校准（偏差≤1mm）；

- 准直器射野显示器校准（偏差≤1mm）；

- 立体定位装置校准（功能正常）。

11.2.2 月度质控

- 治疗床位置显示器校准（偏差≤1mm/0.5°）；

- 定位激光灯校准（偏差＜±1mm）。

11.2.3 年度质控

- SRS 弧形旋转模式（范围：0.5-10MU/deg）校准（剂量输出时监测室设定为 1.0M 或 2%（以较高者为佳），剂量输出时设定的机架弧度 1.0MU 或 2%（以较高者为佳））；

- 辐射和机械等中心重合一致校准（偏离基线偏差≤±1mm）；

- 立体定位辅助程序、锁定系统等校准（功能正常）。

11.2.4 其他设备质控

CT 定位机、影像引导设备（如 CBCT、MRI）、治疗计划系统等应定期进行校准，所有质控数据需实时记录，发现异常立即停机检修，待复检合格后方可恢复使用。

11.3 流程质控

采用 “五化” 管理模式，确保放疗流程规范高效：

11.3.1 量化

各工作岗位人员及设备使用情况均数字量化，对科内人员、设备、病房月工作量进行量化，使各岗位工作具体、明确、合理，可清晰度量、随时调控，确保工作高效有序。

11.3.2 细化

放射治疗流程所涉及的每一步均细致到位，条理步骤清晰明确，包括工作流程、规章制度、岗位职责、操作规程等；设计温馨提示卡、醒目的治疗室序号和地标，方便患者寻找；治疗前对患者进行心理疏导和全方位宣教，减轻患者紧张恐惧情绪，提高依从性。

11.3.3 专业化

放疗流程的每一步细化标准均体现专业水平，过程细腻不繁琐、言简意赅，突出环节要害，既保证质量又提高效率；每一个环节严格按照操作规程执行，将放疗误差降到最低。

11.3.4 最优化

最终治疗计划实现 “三低一高”：正常组织器官受量最低、患者近期及远期毒反应最低、患者治疗时间和费用最低、肿瘤剂量最高。

11.3.5 信息化

借助信息化管理系统，各级责任人在权限指令范围内可随时随地开展工作，包括调阅查询、修改医嘱、远程会诊等，提高工作效率，为后续工作及科研课题提供支持。

12 附录

附录 1：危及器官限量建议

（美国医学物理师协会 TG-101 报告危及器官的限量，5 次分割为例）

表 9 危及器官限量建议

| PRV | 1 fraction | 3 fractions | 5 fractions |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑干（Brainstem） | D0.1cc<15GyD1cc<10Gy | D0.1cc<23.1GyD1cc<18Gy | D0.1cc<31GyD1cc<26Gy |
| 脊髓（Spinal Cord） | D0.1cc<14GyD0.35cc<10GyD1.2cc<7Gy | D0.1cc<21.9GyD0.35cc<18GyD1.2cc<12.3Gy | D0.1cc<30GyD0.35cc<22.5GyD1.2cc<14.5Gy |
| 马尾神经（Cauda Equina） | D0.1cc<16GyD5cc<14Gy | D0.1cc<24GyD5cc<21.9Gy | D0.1cc<32GyD5cc<30Gy |
| 神经丛（Plexus） | D0.035cc<17.5GyD3cc<14Gy | D0.035cc<24GyD3cc<22.5Gy | D0.035cc<32GyD3cc<30Gy |
| 食管（Esophagus） | D0.035cc<16GyD5cc<11.9Gy | D0.5cc<25.2GyD5cc<21Gy | D0.5cc<34GyD5cc<27.5Gy |
| 大血管（Large Vessels） | D0.035cc<37GyD10cc<31Gy | D0.5cc<45GyD10cc<39Gy | D0.5cc<53GyD10cc<47Gy |
| 皮肤（Skin） | D0.035cc<26GyD10cc<23Gy | D0.5cc<33GyD10cc<30Gy | D0.5cc<39.5GyD10cc<36.5Gy |

附录 2：累计 EQD2Gy 剂量的目标参考值（密西根大学）

表 10 累计 EQD2Gy 剂量的目标参考值

| OAR | α/β 值（Gy） | 最大剂量限制（最小体积 0.1cc）（EQD2）（Gy） | 既往剂量折算（%）[0% 表示既往照射无可减少剂量] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＜3 月 | 3 月～6 月 | 6 月～1 年 | 1 年～3 年 |
| 脑干 | 2.5 | 64 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视交叉 | 2.5 | 54 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视神经 | 2.5 | 54 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 视网膜 | 2.5 | 50 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 脊髓 | 2.5 | 50 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 脊髓（当距离靶区＜2mm） | 2.5 | 55 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 臂丛 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 胸壁 | 2.5 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 气管 / 支气管 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 食道 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 大血管 | 2.5 | 100 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 心脏 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 胃 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 小肠 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 十二指肠 | 2.5 | 54 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 结肠 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 直肠 | 2.5 | 80 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 肾脏 | 2.5 | ALARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膀胱 | 2.5 | 85 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 马尾 | 2.5 | 60 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 骶丛神经 | 2.5 | 70 | 0 | 10 | 25 | 50 |
| 肺 | 2.5 | 每个病例自定义 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 肝脏 | 2.5 | NTCP 限制 | 0 | 0 | 50 | 100 |

注：ALARA 为合理最低剂量（As Low As Reasonably Achievable）；NTCP 为正常组织并发症概率（Normal Tissue Complication Probability）

13 参考文献

[1] Stephen Lutz, Lawrence Berk, Eric Chang et al. Palliative Radiotherapy for Bone Metastases: An ASTRO Evidence-Based Guideline[J]. International Journal of Radiation OncologyBiologyPhysics, 2011, 79（4）：965-976.

[2] André G. Gouveia, Dominic C. W. Chan, Peter J. Hoskin et al. Advances in radiotherapy in bone metastases in the context of new target therapies and ablative alternatives: A critical review[J]. Radiotherapy and Oncology, 2021, 163：55-67.

[3] Darby Erler, Drew Brotherston, Arjun Sahgal et al. Local control and fracture risk following stereotactic body radiation therapy for non-spine bone metastases[J]. Radiotherapy and Oncology, 2018, 127（2）：304-309.

[4] M. Guckenberger, F. Mantel, R. A. Sweeney et al. Long-Term Results of Dose-Intensified Fractionated Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for Painful Spinal Metastases[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2021, 110（2）：348-357.

[5] Dawn Owen, Nadia N. Laack, Charles S. Mayo et al. Outcomes and toxicities of stereotactic body radiation therapy for non-spine bone oligometastases[J]. Practical Radiation Oncology, 2014, 4（2）：e143-e149.

[6] Darby Erler, Drew Brotherston, Arjun Sahgal et al. Local control and fracture risk following stereotactic body radiation therapy for non-spine bone metastases[J]. Radiotherapy and Oncology, 2018, 127（2）：304-309.

[7] A. S. Gerlich, J. M. van der Velden, A. N. T. J. Kotte et al. Inter-observer agreement in GTV delineation of bone metastases on CT and impact of MR imaging: A multicenter study[J]. Radiotherapy and Oncology, 2018, 126（3）：534-540.

[8] Edoardo Pastorello, Luca Nicosia, Francesco Cuccia et al. PSMA-PET/CT-Based Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) in the Treatment of Uncomplicated Non-Spinal Bone Oligometastases from Prostate Cancer[J]. Cancers, 2023, 15（10）：2800.

[9] Gurdip K. Azad, Gary J. Cook. Multi-technique imaging of bone metastases: spotlight on PET-CT[J]. Clinical Radiology, 2016, 71（7）：620-631.

[10] A. S. Gerlich, J. M. van der Velden, A. N. T. J. Kotte et al. Inter-observer agreement in GTV delineation of bone metastases on CT and impact of MR imaging: A multicenter study[J]. Radiotherapy and Oncology, 2018, 126（3）：534-540.

[11] T. K. Nguyen, L. Chin, A. Sahgal et al. International Multi-institutional Patterns of Contouring Practice and Clinical Target Volume Recommendations for Stereotactic Body Radiation Therapy for Non-Spine Bone Metastases[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2022, 112（2）：351-360.

[12] Timothy K. Nguyen, Arjun Sahgal, Roi Dagan et al. Stereotactic Body Radiation Therapy for Nonspine Bone Metastases: International Practice Patterns to Guide Treatment Planning[J]. Practical Radiation Oncology, 2020, 10（6）：e452-e460.

[13] Derek S. Tsang, Vivian Yau, Hamid Raziee et al. Debate: single-fraction treatment should be standard in the retreatment of uncomplicated bone metastases[J]. Annals of palliative medicine, 2015, 4（4）：207.

[14] M. R. Folkert, M. H. Bilsky, A. K. Tom et al. Outcomes and toxicity for hypofractionated and single-fraction image-guided stereotactic radiosurgery for sarcomas metastasizing to the spine[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys,